河南省能源及尼龙化工产品质量监督检验中心设备单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 汽油辛烷值测定仪 | 一、标准要求 - 1、符合最新国家标准《汽油辛烷值测定法》GB/T 503-2016（马达法）、GB/T 5487-2015（研究法） 二、技术参数 - 辛烷值测试范围：40～120 - CFR标准铸铁型整体式冷却夹套，气缸与缸盖整体铸造 - 气缸直径：82.55mm（3.250in） - 活塞冲程：114.3mm（4.50in） - 气缸容量：0.61L（37.33in3） - CFR标准曲轴箱，五齿轮带双平衡模块，发动机右置，前置式盘车系统 - 压缩比调节范围：4:1～18:1 - 发动机转速：马达法（900±9）r/min 研究法（600±6）r/min - 气门间隙：进气阀0.20±0.025mm 排气阀0.20±0.025mm - 火花塞间隙：0.51±0.13mm - 润滑油压力：172～207kPa - 润滑油温度：57±8℃ - 气缸夹套冷却液温度：100±1.5℃ - 马达法混合气温度：149±1℃ - 马达法进气温度：38±2.8℃ - 研究法进气温度：52±1℃（标准大气压下）随大气压修正，保持在±1℃范围内 - 点火提前角（实时显示）：马达法ε5.0（26°）依据压缩比电脑自动调节、研究法（13°）固定不变 - 采用组合皮带轮，快速实现研究法与马达法切换 - 混合加热器，研究法与马达法切换无须拆卸 - 具备异常报警提示功能、内置大气压力自动补偿模块 - 压缩比自动调节，点火角实时自动显示 - 配置四玻璃油杯下落液位式化油器 - 配置大功率双循环制冷冰塔，控制2-4℃ - 配置冷却水循环机，水箱容量≥60L - 两级机油过滤及冷却功能，标配机油预加热功能 - 具备相位保护装置，设置紧急停止按钮 | 1 |
| - 2 | 电感耦合等离子体发射光谱仪(测油品中微量元素) | 一、技术要求 全谱型电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)： 该仪器应适用于不同应用领域的各类样品的元素分析，可广泛适用于化工、材料、冶金、地质、环境、食品、医药、石油、生物、水质等领域。 1、仪器工作环境 1.1工作环境温度: 18~24℃ (温度变化 < 2℃/h) 1.2工作环境湿度: (20~80)%R.H.(无冷凝) 1.3氩气纯度：不小于99.995% 1.4排风：不小于400立方米/小时 2、仪器硬件参数要求 2.1进样系统 2.1.1雾化器: 高效同心雾化器，保证仪器高灵敏度的同时具有良好的耐盐特性，配备标准雾化器、耐氢氟酸雾化器； 2.1.2雾室:雾室为高效稳定的旋流型雾室、并选配耐氢氟酸雾化室，同时配备半导体温控装置，保证仪器良好的稳定性。 2.1.3炬管: 配备线圈为3匝，垂直放置的一体式炬管，中心管为2.0mm； 2.1.4 蠕动泵：配备4通道12滚轮蠕动泵，分别用于样品、废液、内标或稀释剂, 泵速连续可调，确保样品导入稳定性，具有快速清洗功能；蠕动泵滚轮采用非金属耐腐蚀材料，保证长寿命平稳运行。（需提供完整的设备部件图片及说明文件） 2.1.5气路：气路部分均采用高精度的质量流量计控制，流量连续可调， 氩气消耗量：8L/min~18L/min 冷却气：0.00L/min~20.00L/min，精度0.01L/min； 辅助气：0.00L/min~2.00L/min，精度0.01L/min； 载气：0.00L/min~2.00L/min，精度0.01L/min。 2.2 等离子源 2.2.1固态光源技术，样品适应性好，频率27.12MHz，，全固态RF发生器，功率500-1600W步进1W连续可调，功率稳定性≤0.1%，一键式点火，熄火操作；保证电磁场泄露辐射强度：<0.5V/m； 2.2.2等离子体位置控制:等离子体位置由计算机精确控制，定位精度0.1mm，重现性好。所有调整参数由工作站软件自动存入分析方法内。； 2.2.3等离子体源具备冷锥消除尾焰技术，最大程度地降低自吸效应和电离干扰，从而获得更宽的动态线性范围和更低的背景，拓宽仪器检测范围，保证准确的测量结果 2.2.4等离子体源具有低功率待机模式，待机时降低输出功率，减小气体流量，仅维持等离子体运行，节约使用成本。 2.2.5径向观测与轴向观测设计，适应亚ppm到高含量的元素测量。 2.3 光学系统 2.3.1光栅：中阶梯光栅，52.67g/mm，闪耀角63.5° 2.3.2棱镜：采用超纯CaF2材料 2.3.3分析谱线范围：165nm-950nm 2.3.4焦距：400mm，以确保仪器的高分辨率和光线的聚焦能力； 2.3.5分辨率： ≤0.007nm@200nm 2.3.6杂散光：10000μg/ml的Ca溶液在As189.042nm处的等效背景浓度<2ug/ml 2.3.7光室恒温：高精度恒温38℃±0.1℃（提供软件截图） 2.3.8光室充气：多点充气技术，小流量吹扫1L/min，大流量吹扫4L/min 2.3.9只需要使用背景光谱即可完成谱线飘移校准，无需额外的氖灯、汞灯等光源设备。 2.4检测器 2.4.1.采用高效半导体制冷的大面积背照式CCD检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长，全谱段响应，且具有防溢出功能设计，高紫外量子化效率，无镀膜，量子化效率不低于75%，具有极宽的动态范围和极快的信号处理速度。 2.4.2检测单元：像面尺寸：25.4mm x 25.4mm；CCD像素：1024x 1024；单像素面积：24μm x 24μm；一次曝光，完成全谱光谱信号的采集读取，从而获得更为快速、准确的分析结果。 2.4.3冷却系统：高效的三级半导体制冷，制冷温度：≤-35℃，稳定时间<3分钟 2.5 分析软件 2.5.1全中文界面，人性化的界面设计，流畅易懂，简便易用，针对分析应用优化的软件系统，无须复杂的方法开发，即可快速开展分析操作。仪器软件终身免费升级。 2.5.2多窗口多方法分析程序，可同时测量、编辑、查看不同的方法数据。 2.5.3软件谱线库不少于7万多条谱线库，智能提示潜在干扰元素，帮助用户合理选择分析谱线。 2.5.4软件提供多样化的标准系列编辑模式，支持先测试后设置标准、“三明治”方法测试样品等多种曲线校准模式。 2.5.5软件支持标准曲线法、标准加入法等分析方法，具有扣除空白、内标校正、干扰校正等多种数据处理方法。 2.5.6轻松的观测方式设置，直观的测试结果显示，具有多种报表输出格式。 2.6.仪器性能要求 2.6.1检出限：亚ppb- ppb 2.6.2短期稳定性：RSD≤0.5% 2.6.3长期稳定性（连续4小时）：RSD≤1.0% 2.6.4谱线的线性动态范围：≥105（以Mn257.6nm测定，相关系数≥0.999） 2.6.5检出限：（ug/L，按JJG 768-2005要求测定） Zn213.856; Ni231.604; Mn257.610; Cr267.716; Cu324.754; Ba455.403. 1; 2; 0.2; 1; 1; 0.2. 2.7功能 软件实时监控仪器运行参数，高性能CAN工业现场总线，保障通讯高效可靠; 预热：从待机状态、点火到开始测试的预热时间小于20分钟。 二、配置要求： 1、全谱电感耦合等离子体原子发射光谱仪主机（包含玻璃进样系统）1套 2、智能循环冷却水装置（配有水管10米）1套 3、分析软件1套 4、仪器使用手册、质量控制报告、维修手册1套 5、仪器操作指南挂板1套 6、计算机系统（配置不低于HP 288G9 I3 12100 8G 512G SSD WIN11，23英寸显示器）1台 7、黑白激光打印机1台 8、稳压电源（带电源电缆线及地线5KVA/220V）1台 9、耐氢氟酸进样系统1套 10、有机进样系统1套 11、仪器备件工具1套包括以下： 耐高盐炬管1个 玻璃雾室1个（短接口） K型雾化器1个（同心雾化器）2ml/min 气路气管10m（白色透明6mm x 4mm） 气路气管2m（白色透明6mm x 3mm） 减压阀减压阀接头气动螺帽炬管夹 气路快插直通接头2个（6mm） 气路快插三通接头1个（6mm） 总电源电缆线1根（仪器端） 160mm口径通风管道1个（1.5米长） 消耗品1套包括一体式炬管准直工装1个 雾室雾化器连接器1个 雾化器雾室连接器外密封圈2个 雾化器雾室连接器内密封圈2个 无机溶剂进样蠕动泵管1包 无机溶剂排液蠕动泵管1包 进样毛细管1根(1米/根) 排液毛细管1根(1米/根) (141002)ICP分析用混和标准溶液1瓶（50ml） ICP调试液1瓶（50ml） 三、技术支持和服务： 1、交货期：合同签订后1个月内。 2、卖方提供免费的设备安装、调试和培训服务；产品在验收合格后，12个月内免费保修，并提供终身维修、维护服务。 3、维修服务及响应的能力：全天候24小时电话咨询服务，如需客户现场解决问题、24小时内到达。 | 1 |
| - 3 | 汽油实际胶质测定仪 | 符合：GB/T 8019-2008燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法 1、采用金属浴加热系统，加热速度快，浴体温度均匀。 2、有 5 个独立试验孔，既可同时进行 5 个试样的测试，也可进行1～4 个试样的测试，可满足不同用户的试验要求。 3、每个试验孔装有独立的流量计，有独立外接流量控制系统。 4、仪器配置油水分离器，防止油气和水汽进入仪器内部。有自动除雾，吸油，蒸发功能，并实时显示工作状态。 | 1 |
| - 4 | 石油产品低热值测定仪 | 符合：石油产品热值测定法GB/T 384-2025(氧弹法) 1、半导体制冷，可根据发热量高低决定制冷量，仪器自动调节水温，使水温保持相对恒定，实现连续长时间试验，保证结果准确。 2、自带电子量杯，无须人工称量水重，自动测量内筒水量，重复误差＜0.04g。 3、能自动测量点火丝电阻，测试前自动检查点火丝是否安装好。 4、自动进排水系统，流量自动控制，可实现水温、室温、弹体温度一体化控制系统 5、具有与电子天平的通讯的功能，可实现互联网远程数据共享。 | 1 |
| - 5 | 汽油诱导期测定仪 | 符合：GB/T 8018-2015汽油氧化安定性的测定 诱导期法 1、采用内置工控机，全自动模式工作。 2、改传统水浴为金属浴，无污染，无需补水。 3、双孔设计，可以同时测试两个样品，更方便用户做平行样试验。 4、纳米保温隔热系统，既节省能源又避免了对操作者烫伤的危险。 | 1 |
| - 6 | 汽油芳烃烯烃吸附柱（液体石油产品烃类测定仪） | 符合：GB/T 11132-2022液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法 1、采用一体化立式结构设计。 2、带有吸附柱自动可视清洗装置。 3、由气路系统、振动部分、标尺、指针、系统照明、紫外线检测、清洗等部件组成。用户可以一次完成从硅胶填装、振动、装样直至读出试验结果的整个过程。 | 1 |
| - 7 | 馏分燃料油氧化安定性测定仪 | 符合：SH/T 0175-2004馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法） 1、采用金属浴结构，试验过程中无需加水补水，清洁，无污染，环保节能，使用简便。 2、有 6 个试验浴，并装有 6 支流量计，流量分支控制系统，可以同时进行 6 个试样的试验。 3、加热炉由加热电炉和可控硅调温电路组成，加热升温速率连续可调。加热炉具备自动风冷系统，风冷速度不大于1分钟。 | 1 |
| - 8 | 紫外荧光法总硫分析仪 | - 符合：SH/T 0689-2000轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法 （紫外荧光法） - 一、设备规格要求： 1.垂直进样燃烧模式，燃烧炉采用轨道滑动式设计； 2.要求标样0.2mg/kg和空白的仪器响应面积比≥10，标样0.2mg/kg RSD≤12%； 3非圆盘全自动连续进样器，配套不少于60位的样品盘，带有体积差法进样技术； - 4.气体流速由电子质量流量控制器控制，不可采用浮子流量计； - 5.燃烧管有内中外三层结构，采用往复式燃烧方式 二、设备配置要求 1.紫外荧光硫分析仪主机 一套； 2.全自动多位进样器，不少于60位样品盘一套； 3.随机样品分析消耗品 一套； 4.台式机电脑和打印机 主机+23英寸显示器 标配 i5 16G 512G 一套 | 1 |
| - 9 | 柴油残炭测定仪 | 符合：GB/T 17144-2021石油产品 残炭的测定 微量法 1、工控机控制系统，具备蓝牙上传功能，可在手机APP上体现试验过程及保存数据，仪器按照预先设定的程序，自动控制试验的全过程，指挥各个部件协调运行。 2、完全按照标准的要求自动调节氮气的流量，自动控制升温速率，自动控制设定的温度，气量调节方便，升温速率准确，温度控制稳定。 3、自动采集试验数据，自动计算试验结果及保存。 | 1 |
| - 10 | 煤油燃烧性测定仪 | 符合：GB/T 11130-1989煤油燃烧性测定法 适用于燃烧性能的测定。试样在规定条件下用标准试验灯燃烧16小时,以燃烧平均速率、火焰形状的变化、灯罩沉积物的稠密度和颜色来判断煤油的燃烧性能。适用标准：GB/T11130 1、灵活方便的指针，准确指示火焰高度，精度±1mm 2、大容量不锈钢储油器，严格符合标准要求 3、优质灯芯，燃烧优良 | 1 |
| - 11 | 冰点测定仪 | 符合航空燃料冰点测定法GB/T 2430-2008要求 工作冷槽：不锈钢冷槽，加温玻璃视窗； 冰点范围：-54℃～2℃; 冷浴控温：-70℃～30℃;控温精度：±0.1℃; 制冷方式：复叠式压缩机制冷； 试样搅拌：机电控制搅拌(60~80)z/min; | 1 |
| - 12 | 浊点测定仪器 | 石油产品浊点测定法GB/T 6986-2014（7） 1、冷槽控温： (1)冷槽I:可设置-17℃～0℃,精度±0.5℃,二浴等温； (2)冷槽Ⅱ:设定温度为30℃或-34℃固定不变； (3)冷槽Ⅲ:可设置-51℃~-34℃,精度±0.5℃,二浴等温； (4)/冷槽IV:设定温度为30℃或-70℃固定不变； 2、制冷方式：压缩机制冷； 3、适用环境：温度：15℃～28℃;相对湿度：≤85% | 1 |
| - 13 | 微量快速饱和蒸气压试验器 | 石油产品蒸气压的测定 微量法 符合 SH/T 0794-2007 1、测量压力范围：(7~130)kPa(分辨率为0.1kPa) 2、控温精度：37.8℃±0.1℃ 3、工作电源：AC220V±10%,50Hz 4、整机功耗：400W | 1 |
| - 14 | 石油产品酸值试验器 | 符合：GB/T 7304-2014石油产品酸值的测定 电位滴定法 1、工作电源： AC(220±10%)V 50Hz； 2、整机功耗： ≤1200W； 3、滴定管精度： 分度 0.02ml； 4、适用环境： 温度：15℃～35℃ | 1 |
| - 15 | 原油和燃料油中沉淀物测定仪 | 符合：GB/T 6531-1986原油和燃料油中沉淀物测定法(抽提法) 1.电源：AC 220V±10% 50Hz 2.加热功率：0～700W，连续可调 3.控温方式：固态调压器无级别调压 4.调节显示：交流电压表 0～250V 5.锥形烧瓶：2000ml 6.环境要求：温度5～40℃，湿度≤85% 7.尺寸重量：330×340×400（mm）；10kg | 1 |
| - 16 | 引燃温度测定仪（醇基液体燃料） | 符合：醇基液体燃料GB 16663-1996(4.6) 1、自动调节算法进行控温。 2、万向观察镜监视燃点，性能稳定可靠。 3、烧瓶内的顶部、中部、底部温度控制在1℃之内。 4、LED数码显示，K型热电偶,主辅加热器自动切换使容器内部温度达到热平衡。 | 1 |
| - 17 | 兰氏残炭仪 | 符合：SH/T 0160-1992石油产品残炭测定法(兰氏法) 1、仪器主要由温度控制器、恒温浴,注射器支架组成。 2、采用金属浴加热，升温速度快，恒温稳定。 3、两组温度控制器，方便温度修正。 4、采用冷轧钢板制作，表面静电喷塑处理，具有耐腐蚀、易清洁功能。 | 1 |
| - 18 | 赛波特比色计 | 符合：GB/T 3555-2022石油产品赛波特颜色的测定 赛波特比色计法 赛波特比色计用于测定精制液体油品，如未染色的石蜡、车用汽油、航空汽油、喷气燃料、石脑油、煤油及药用白油等。 技术参数 符合以下标准 ASTM D156; DIN 51411; FTM 791-101; NF M 07-003 | 1 |
| - 19 | 能量色散X射线荧光光谱仪 | - 1、须符合NB∕SH∕T 6043-2021 汽油中铅、铁、锰含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法，符合国标GB/T 17040-2019能量色散X射线荧光光谱法对石油和石油产品硫含量的测定标准。 - 2.1 便携式要求：主机及能够完成检测所需所有配件（包括仪器主体、移动电源、现场制样辅材等）的整体外包装尺寸按长方体计三边之和≤115 cm；整体包装重量≤8kg，可车载。 - 2.2 包装要求：仪器外包装轻便易于携带，具备防雨功能。 - 2.3 测试范围：设备采用X射线原理，检测范围为5mg/kg~50000mg/kg。检测的精度单位：读数精度不低于1mg/kg（结果读数至少精确到1mg/kg）。 - 2.4 检测准确性要求:同一个标准样品的测试，三次检测平均值与标准样品浓度的相对偏差不超过10%。 - 2.5 检测时间：不超过5min。 - 2.6 测试模式：开机预热后可直接测试样品。无需现场校准或选择工作曲线。 - 2.7 外置移动电源供电：单个移动电源支持连续测试样品≥30个，移动电源可通过指示灯或显示屏查看剩余电量（为方便移动电源的更换，移动电源与设备之间应相互分离，采用电源线连接，需提供产品图片）。 - 2.8 数据传输：可采用USB等方式进行数据传输。 - 2.9 结果记录简便性：经测试现场检测，检测结果可现场读取，可打印。 - 2.10 触控屏幕要求：设备自带一不小于5英寸的彩色触控屏，屏幕牢靠固定在机身上；触控屏在设备上固定牢靠、不允许翻折、角度适宜、触摸屏反应灵敏。(固定屏幕需提供图片证明，否则视为不满足技术要求) - 2.11 可视化检测：测试舱体透视化设计，测试过程中可通过顶盖玻璃观察样品盒状态，可通过测试窗口摄像头观察测试膜状态是否有污染或泄露，保证测量结果有效性。 - 2.12 独立散热风道：设备应有散热设计结构，用于防止设备在温度较高的环境下连续测量时，避免由于内部温度过高导致测试偏差较大的情况。 - 2.13 制样标准化：用于制作样品的样品盒已预置测试膜，制作样品的过程简单易操作，且样品在启动检测前无需经过复杂的前处理。 - 2.14 自动校准：设备应具备自动校准功能，减小使用者的维护负担。 - 2.15 日常维护和校准频率：日常校准和维护频率不多于 1 个月 1 次的情况下，设备检测精度能始终维持在设备标识水平。软件升级：设备应具有软件一键升级功能，无需用户进行繁琐操作即可实现应用程序的更新。 - 2.16 安全性保证：设备自带空测和开舱盖自动停止测试功能，断电状态下可通过机械按钮打开测试舱盖 - 2.17 电源适配器与外置移动电源充电二合一：设备适配器即可作为设备外接电源，也可作为配套移动电源的充电器，为保证设备测量准确性，适配器与移动电源输出电压一致。 - 3.单套配置要求 - 3.1主机1台。含主机适配器1个、锂电池1个、备用锂电池1个； - 3.2便携式外包装1个； - 3.3配套笔记本电脑和打印机一套 | 1 |
| - 20 | 近红外光谱仪 | - 符合：NB/SH/T 0916-2015柴油燃料中生物柴油（脂肪酸甲酯）含量的测定 红外光谱法 - GB/T 23801-2021中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定 红外光谱法 - 1、光谱仪主机 - 1.1分辨率：6nm； - 1.2谱区范围：1000nm-1800nm； - 1.3波长准确性 0.2nm； - 1.4波长重复性 <0.05nm - 1.5杂散光 <0.1%； - 1.6光学系统：全息数字式光栅，光栅扫描分光设计，光谱仪后分光式，光路自准直，自校正； - 1.7检测器为铟镓砷检测器； - 1.8仪器内置标准物质，具有自动诊断和故障提示功能，可自动弹出； - 1.9可选配U型管震荡密度计； - 1.10液体自动进样分析：可以连续在线监测物料，可实现自动清洗，自动进样分析。 - 2、样品腔模块 - 2.1自带温控模块，样品温控范围（15～60）℃，温控精度小于0.2℃； - 2.2配有5mm光程的流动比色皿，适用于成品油品质指标快速定量分析； - 3、近红外定量分析软件包 - 3.1配置专业的RIMP近红外分析软件，全中文显示、操作简单及将仪器操作、建模和数据处理整合一体； - 3.2软件支持业内主流化学计量学技术包括用于定量分析的PLS偏最小二乘法回归分析，ANN神经网络法，及用于定性分析的SIMCA法等算法。 - 3.3具备一键建模和专家建模、在线数据统计分析、个性化报表定制、可视化视图输出等功能。 - 3.4软件更新：软件如有升级更新，可提供终身免费升级服务。 - 4、配置及供货范围 - 4.1近红外分析仪主机1台； - 4.2 5mm流动比色皿1个； - 4.3近红外定量分析软件包1套； - 4.4随机技术资料1套（用户操作手册（电子版），出厂测试报告； - 4.5计算机1套（I5或以上处理器、8G或以上内存、1T或以上硬盘，23寸或以上显示器）； - 4.6黑白激光A4打印机1套。 | 1 |
| - 21 | 气相色谱仪1（汽油中苯含量测定） | - 基本要求： - 符合国家标准NB/SH/T 0713-2023 二、色谱技术参数要求 1、 工作条件 1.1 工作电压：220V±10% 50Hz 1.2工作环境湿度：5%~95% 1.3工作环境温度：5℃～40℃ 2、柱温箱 2.1工作温度：室温+4℃～450℃； 2.2程序升温阶数：32阶33平台； 2.3温度控制设定精度：0.01℃； 2.4最高升温设置速率：250℃/min， 2.5柱温箱冷却降温（20-25℃室温）：标配从450℃ 降到50℃≤3.5min，从350℃降到50℃≤2.7min；配导风出口附件，从450℃降到50℃≤3.2min 2.6程序升温重复性：≤0.5 % 2.7温度稳定性≤0.5 % 2.8加热区：除炉膛外，标配大于等于6个独立控制加热区； 2.9温度保护：具有炉膛温度自动保护功能(色谱柱最高温度保护)； 2.10具备氢气泄露报警功能； 3、 分流/不分流进样口（S/SL） 3.1最高使用温度：450°C；采用环型直热方式，有效消除温度梯度； 3.2进样口设计：快速可拆卸模块化进样口设计； 3.3高精度电子压力/流量控制；（0.001psi）； 3.4柱头压力设定范围：0～100psi，； 3.5柱头压力控制设定精度：0.001psi； 3.6流量设定精度：0.001 mL/min； 3.7最大分流比大于等于 12500：1 3.8程序升压/升流：10阶； 3.9气体控制方式：恒定压力、恒定流量、程序升/降压、程序升/降流、脉冲进样、恒定流速； 4、检测器 4.1、氢火焰离子化检测器（FID） 4.1.1 高精度电子压力/流量控制，控制精度0.001Psi； 4.1.2最高使用温度：450℃； 4.1.3最低检出限：≤1.0 pg C/s（正十六烷） 4.1.4基线漂移（30min）：≤ 1pA； 4.1.5基线噪声：≤ 0.05p A； 4.1.6动态线性范围：≥107； 4.1.7数据采集频率：最高1000Hz， 4.2 热导检测器（TCD） 4.2.1 最高使用温度：400℃； 4.2.2 最低检出限：≤500 pg /ml 4.2.3 基线漂移（30min）：≤ 0.15mV 4.2.4 基线噪声：≤ 0.05mV； 4.2.5 TCD基线稳定时间10min以内 5、三维液体自动进样器 5.1 三维一体导轨式设计，不占用进样口；能够实现XYZ 轴取样进样模式，可实现前、后进样口分别进样； 5.2 样品位：≧150位 5.3 进样精度：RSD<1% 6、色谱工作站 6.1 色谱软件可反控色谱主机仪器及液体自动进样器； 6.2具有双击自动识别色谱峰保留时间、多谱图对比重复性分析自动进样器序列采集、自动积分校正及输出报告等强大应用功能。 6.3软件需具备峰积分处理功能，定性功能（支持多相对保留时间，分组），定量功能（面积百分比法、校正面积百分比法、内标法、外标法），校准点数及级别数，手动制作工作曲线功能，色谱柱性能计算，数据比较功能。 7 电脑及打印机 7.1品牌电脑：配置不低于 i5-12500、 8G、 1T 、2G独显 7.2激光打印机：兼容Windows 10；Windows 11；Windows 7系统，打印速度：25页/分钟 8、售后质保与培训服务： 8.1质保期：设备验收合格后，整机免费质保1年；终生提供免费软件升级服务。质保服务期内，提供免费技术服务和维修，质保期内维修配件免费。 8.2培训：提供2名以上技术人员的现场培训服务。仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。在质保期结束前1个月，厂商要对仪器进行一次全面的维护与保养。提供不限次数免费培训，以保证用户能够熟练掌握仪器操作及常见故障排除 9、配置清单 9.1气相色谱仪主机（含软件） 1套 9.2 惰性分流不分流进样口 1套 9.3 氢火焰离子化检测器(FID) 1套 9.4 热导检测器（TCD） 1套 9.5 自动六通阀(VICI) 1套 9.6 安装一个自动阀，带阀箱加热及管路 1套 9.7 一路PCM控制模块 1套 9.8载气、氢气、空气净化系统 1套 9.9工具包 1套 9.10 氢气发生器 1套 9.11空气发生器 1套 9.11 0713分析专用填充柱 2套 9.12 液体自动进样器 1套 9.13 0713标样（石科院） 1套 9.14 品牌电脑 1套 9.15激光打印机 1套 | 1 |
| - 22 | 气相色谱仪2（汽油中苯、氧、甲醇含量测定） | 一、功能要求： 符合国家标准NB/SH/T 0663-2014 二、色谱技术参数要求 1、 工作条件 1.1 工作电压：220V±10% 50Hz 1.2工作环境湿度：5%~95% 1.3工作环境温度：5℃～40℃ 2、柱温箱 2.1工作温度：室温+4℃～450℃； 2.2程序升温阶数：32阶33平台； 2.3温度控制设定精度：0.01℃； 2.4最高升温设置速率：250℃/min；； 2.5柱温箱冷却降温（20-25℃室温）：标配从450℃ 降到50℃≤3.5min，从350℃降到50℃≤2.7min；配导风出口附件，从450℃降到50℃≤3.2min； 2.6程序升温重复性：≤0.5 % 2.7温度稳定性≤0.5 % 2.8加热区：除炉膛外，标配大于等于6个独立控制加热区； 2.9温度保护：具有炉膛温度自动保护功能(色谱柱最高温度保护)； 2.10具备氢气泄露报警功能； 3、 分流/不分流进样口（S/SL） 3.1最高使用温度：450°C；采用环型直热方式，有效消除温度梯度； 3.2进样口设计：快速可拆卸模块化进样口设计； 3.3高精度电子压力/流量控制；（0.001psi）； 3.4柱头压力设定范围：0～100psi，可升级为0～150psi； 3.5柱头压力控制设定精度：0.001psi； 3.6流量设定精度：0.001 mL/min； 3.7最大分流比大于等于 12500：1； 3.8程序升压/升流：10阶； 3.9气体控制方式：恒定压力、恒定流量、程序升/降压、程序升/降流、脉冲进样、恒定流速； 4、检测器 4.1、氢火焰离子化检测器（FID） 4.1.1 高精度电子压力/流量控制，控制精度0.001Psi； 4.1.2最高使用温度：450℃； 4.1.3最低检出限：≤1.0 pg C/s（正十六烷） 4.1.4基线漂移（30min）：≤ 1pA； 4.1.5基线噪声：≤ 0.05p A； 4.1.6动态线性范围：≥107； 4.1.7数据采集频率：最高1000Hz； 4.2 热导检测器（TCD） 4.2.1 最高使用温度：400℃； 4.2.2 最低检出限：≤500 pg /ml 4.2.3 基线漂移（30min）：≤ 0.15mV 4.2.4 基线噪声：≤ 0.05mV； 4.2.5 TCD基线稳定时间10min以内； 5、三维液体自动进样器 5.1 三维一体导轨式设计，不占用进样口；能够实现XYZ 轴取样进样模式，可实现前、后进样口分别进样； 5.2 样品位：≧150位 5.3 进样精度：RSD<1% 6、色谱工作站 6.1 色谱软件可反控色谱主机仪器及液体自动进样器； 6.2具有双击自动识别色谱峰保留时间、多谱图对比重复性分析自动进样器序列采集、自动积分校正及输出报告等强大应用功能； 6.3软件需具备峰积分处理功能，定性功能（支持多相对保留时间，分组），定量功能（面积百分比法、校正面积百分比法、内标法、外标法），校准点数及级别数，手动制作工作曲线功能，色谱柱性能计算，数据比较功能； 7 电脑及打印机 7.1品牌电脑：配置不低于 i5-12500、 8G、 1T 、2G独显 7.2激光打印机：兼容Windows 10；Windows 11；Windows 7系统，打印速度：25页/分钟； 8、售后质保与培训服务： 8.1质保期：设备验收合格后，整机免费质保1年；终生提供免费软件升级服务。质保服务期内，提供免费技术服务和维修，质保期内维修配件免费。 8.2培训：提供2名以上技术人员的现场培训服务。仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。在质保期结束前1个月，厂商要对仪器进行一次全面的维护与保养。提供不限次数免费培训，以保证用户能够熟练掌握仪器操作及常见故障排除。 9、配置清单 9.1气相色谱仪主机（含软件） 1套 9.2 惰性分流不分流进样口 1套 9.3 氢火焰离子化检测器(FID) 1套 9.4 热导检测器（TCD） 1套 9.5 自动十通阀(VICI) 1套 9.6 安装一个自动阀，带阀箱加热及管路 1套 9.7 一路PCM控制模块 1套 9.8载气、氢气、空气净化系统 1套 9.9工具包 1套 9.10 氢气发生器 1套 9.11空气发生器 1套 9.12 0663分析专用柱 2套 9.13 液体自动进样器 1套 9.14 0663标样 （石科院） 1套 9.15 品牌电脑 1套 9.16激光打印机 1套 | 1 |
| - 23 | 气相色谱仪3（车用甲醇汽油中甲醇） | 一、功能要求： 符合氢气 第1部分 工业氢GB/T 3634.1-2006（附录A） 二、色谱技术参数要求 1、 工作条件 1.1 工作电压：220V±10% 50Hz 1.2工作环境湿度：5%~95% 1.3工作环境温度：5℃～40℃ 2、柱温箱 2.1工作温度：室温+4℃～450℃； 2.2程序升温阶数：32阶33平台； 2.3温度控制设定精度：0.01℃； 2.4最高升温设置速率：250℃/min； 2.5柱温箱冷却降温（20-25℃室温）：标配从450℃ 降到50℃≤3.5min，从350℃降到50℃≤2.7min；配导风出口附件，从450℃降到50℃≤3.2min； 2.6程序升温重复性：≤0.5 % 2.7温度稳定性≤0.5 % 2.8加热区：除炉膛外，标配大于等于6个独立控制加热区； 2.9温度保护：具有炉膛温度自动保护功能(色谱柱最高温度保护)； 2.10具备氢气泄露报警功能； 3、 分流/不分流进样口（S/SL） 3.1最高使用温度：450°C；采用环型直热方式，有效消除温度梯度； 3.2进样口设计：快速可拆卸模块化进样口设计； 3.3高精度电子压力/流量控制；（0.001psi）； 3.4柱头压力设定范围：0～100psi，可升级为0～150psi； 3.5柱头压力控制设定精度：0.001psi； 3.6流量设定精度：0.001 mL/min； 3.7最大分流比大于等于 12500：1 3.8程序升压/升流：10阶； 3.9气体控制方式：恒定压力、恒定流量、程序升/降压、程序升/降流、脉冲进样、恒定流速； 4、检测器 4.1、氢火焰离子化检测器（FID） 4.1.1 高精度电子压力/流量控制，控制精度0.001Psi； 4.1.2最高使用温度：450℃； 4.1.3最低检出限：≤1.0 pg C/s（正十六烷） 4.1.4基线漂移（30min）：≤ 1pA； 4.1.5基线噪声：≤ 0.05p A； 4.1.6动态线性范围：≥107； 4.1.7数据采集频率：最高1000Hz； 4.2 热导检测器（TCD） 4.2.1 最高使用温度：400℃； 4.2.2 最低检出限：≤500 pg /ml 4.2.3 基线漂移（30min）：≤ 0.15mV 4.2.4 基线噪声：≤ 0.05mV； 4.2.5 TCD基线稳定时间10min以内； 5、色谱工作站 5.1 软件可反控仪器，GC自动停止/自动启动，系统确认（GC自诊断），功能，状态记录功能，实时仪器监控和智能诊断功能。 5.2具有双击自动识别色谱峰保留时间、多谱图对比重复性分析自动进样器序列采集、自动积分校正及输出报告等强大应用功能。 5.3软件需具备峰积分处理功能，定性功能（支持多相对保留时间，分组），定量功能（面积百分比法、校正面积百分比法、内标法、外标法），校准点数及级别数，手动制作工作曲线功能，色谱柱性能计算，数据比较功能。 6 电脑及打印机 6.1品牌电脑：配置不低于 i5-12500、 8G、 1T 、2G独显 6.2激光打印机：兼容Windows 10；Windows 11；Windows 7系统，打印速度：25页/分钟 7、售后质保与培训服务： 7.1质保期：设备验收合格后，整机免费质保1年；终生提供免费软件升级服务。质保服务期内，提供免费技术服务和维修，质保期内维修配件免费。 7.2培训：提供2名以上技术人员的现场培训服务。仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。在质保期结束前1个月，厂商要对仪器进行一次全面的维护与保养。提供不限次数免费培训，以保证用户能够熟练掌握仪器操作及常见故障排除 8、配置清单 8.1气相色谱仪主机（含软件） 1套 8.2 氢火焰离子化检测器（FID） 1套 8.2 热导检测器(TCD) 1套 8.3 自动十通阀（VICI） 1套 8.4 自动六通阀（VICI） 1套 8.5 安装2个自动阀，带阀箱加热及管路 1套 8.6 2路辅助电子压力流路控制模块 1套 8.7载气、氢气、空气净化系统 1套 8.8 工具包 1套 8.9专用分析柱 3套 8.10 调试标气 1瓶 8.11 品牌电脑 1套 8.12激光打印机 1套 | 1 |
| - 24 | 全自动电位滴定仪 | 符合标准：GB/T 1792-2015汽油、煤油、喷气燃料和馏分燃料中硫醇硫的测定 电位滴定法 技术参数： 测量方法：电位滴定法 测量范围：0.0001%～0.05%(m/m) 精 确 度：相对误差≤5% 电位测量范围：0～±1999.5mV 基本误差：0.1% ±0.5mV | 1 |
| - 25 | 微量水分分析仪 | 符合：HG/T 3941-2007 《工业用液氯水分含量的测定电量法》 测量范围：0-1000ppm 分辨率：0.1ppm 重复性：土 1.5%FS 稳定性：土 1.5%FS | 1 |
| - 26 | 差示扫描量热仪 | f符合：GB/T 19466.3-2004塑料 差示扫描量热法(DSC)第3部分：熔融和结晶温度及热焓的测定 1.温度范围: -170~600C 2.温度准确度:0.1C（标准金属） 3.温度重复性：±0.01℃ 4.热焓准确度：±1%（标准金属） | 1 |
| - 27 | 露点仪 | 符合：GB/T 5832.2-2016气体分析 微量水分的测定 第2部分：露点法 1.测量范围： 露点-80～+20℃（支持ppmv等） 2.露点精度： ±0.2℃（在一定量程内）响应时间63％ 3.重 复 性： ±0.2℃ | 1 |
| - 28 | 伏安极谱仪 | 符合：工业用1,6-己二胺 HG/T 3937-2021（5.7） 1. 灵敏度 ＜5×10-8mol/l（Cd++，线性扫描极谱法） 2. 分辨率 ＜32mV 3. 抗先还原物质能力 ＞10000∶1 4. 重复性误差 ＜0.3% 5. 量程转换误差 ＜0.3% 6. 极谱电流范围 400uA～15nA（F.S.），程控二十三档 7. 极化电位范围 +3904～-3904mV ，最小调节量32mV | 1 |
| - 29 | 紫外/可见分光光度计 | - 波长范围190-1100nm - 光谱带宽光学系统1.8nm/1nm(可选)双光束，CT式光路；1200线/毫米激光全息衍射光栅 - 波长精度±0.1nm(656.1nmD2),±0.3nm(全波段) - 波长重复率±0.1nm - 波长分辨率0.1nm - 光度范围-4-4A;0-200%T;-9999-9999C - 光度精度±0.002A(0~0.5A);±0.004A(0.5~1.0A);±0.2%T(0~100%T) - 光度重复性±0.001A(0~0.5A);±0.002A(0.5~1.0A);±0.1%T(0~100%T | 1 |
| - 30 | 黄色指数仪 | 符合： HG/T 3862-2006塑料黄色指数试验方法 黄度指数、白度指数、色差值、雾度、透光率等光学指标样品类型：透明及半透明样品 应用方案：适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明半透明材料的颜色、雾度、透过率等光学指标一站式测量。 | 1 |
| - 31 | 熔点测试仪 | 符合 纤维级聚己内酰胺切片FZ/T 51004-2011（6.9） 包含样品切片机；偏光显微镜；升温控制单元(包括加热台，控制装置，释放器);载玻片：厚度1mm;盖玻片：18mm×18mm×0.17 mm | 1 |
| - 32 | 结晶点测定装置 | 符合工业用己内酰胺试验方法 第2部分：结晶点的测定 GB/T 13255.2-2009要求 结晶试管：外径25 mm,壁厚(1～2)mm,长150 mm。 外保护管：内径28 mm,壁厚(1～2)mm,长120 mm。 搅拌器：不锈钢丝制，直径1mm,长160mm以上，并绕有一个直径20 mm与轴成直角的环。主温度计：玻璃棒状水银温度计，量程(62～76)℃,分度值0.1℃,长300 mm,全浸式以及真空瓶 | 1 |
| - 33 | 折光率测试仪 | - 符合液体化工产品 折光率的测定(20℃) GB/T 6488-2022包含：阿贝折射仪，恒温水浴锅，循环泵 | 1 |
| - 34 | 气相色谱仪4 （工业氢气） | 一、功能要求： 符合车用甲醇汽油(M85)GB/T 23799-2021（附录A） 二、色谱技术参数要求 1、 工作条件 1.1 工作电压：220V±10% 50Hz 1.2工作环境湿度：5%~95% 1.3工作环境温度：5℃～40℃ 2、柱温箱 2.1工作温度：室温+4℃～450℃； 2.2程序升温阶数：32阶33平台； 2.3温度控制设定精度：0.01℃； 2.4最高升温设置速率：250℃/min； 2.5柱温箱冷却降温（20-25℃室温）：标配从450℃ 降到50℃≤3.5min，从350℃降到50℃≤2.7min；配导风出口附件，从450℃降到50℃≤3.2min； 2.6程序升温重复性：≤0.5 % 2.7温度稳定性≤0.5 % 2.8加热区：除炉膛外，标配大于等于6个独立控制加热区； 2.9温度保护：具有炉膛温度自动保护功能(色谱柱最高温度保护)； 2.10具备氢气泄露报警功能； 3、 分流/不分流进样口（S/SL） 3.1最高使用温度：450°C；采用环型直热方式，有效消除温度梯度； 3.2进样口设计：快速可拆卸模块化进样口设计； 3.3高精度电子压力/流量控制；（0.001psi）； 3.4柱头压力设定范围：0～100psi，可升级为0～150psi； 3.5柱头压力控制设定精度：0.001psi； 3.6流量设定精度：0.001 mL/min； 3.7最大分流比大于等于 12500：1； 3.8程序升压/升流：10阶； 3.9气体控制方式：恒定压力、恒定流量、程序升/降压、程序升/降流、脉冲进样、恒定流速； 4、检测器 4.1、氢火焰离子化检测器（FID） 4.1.1 高精度电子压力/流量控制，控制精度0.001Psi； 4.1.2最高使用温度：450℃； 4.1.3最低检出限：≤1.0 pg C/s（正十六烷） 4.1.4基线漂移（30min）：≤ 1pA； 4.1.5基线噪声：≤ 0.05p A； 4.1.6动态线性范围：≥107； 4.1.7数据采集频率：最高1000Hz； 5、色谱工作站 5.1 色谱软件可反控色谱主机仪器及液体自动进样器； 5.2具有双击自动识别色谱峰保留时间、多谱图对比重复性分析自动进样器序列采集、自动积分校正及输出报告等强大应用功能。 5.3软件需具备峰积分处理功能，定性功能（支持多相对保留时间，分组），定量功能（面积百分比法、校正面积百分比法、内标法、外标法），校准点数及级别数，手动制作工作曲线功能，色谱柱性能计算，数据比较功能。 6 电脑及打印机 6.1品牌电脑：配置不低于 i5-12500、 8G、 1T 、2G独显 6.2激光打印机：兼容Windows 10；Windows 11；Windows 7系统，打印速度：25页/分钟 7、售后质保与培训服务： 7.1质保期：设备验收合格后，整机免费质保1年；终生提供免费软件升级服务。质保服务期内，提供免费技术服务和维修，质保期内维修配件免费。 7.2培训：提供2名以上技术人员的现场培训服务。仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。在质保期结束前1个月，厂商要对仪器进行一次全面的维护与保养。提供不限次数免费培训，以保证用户能够熟练掌握仪器操作及常见故障排除 8、配置清单 8.1气相色谱仪主机（含软件） 1套 8.2 惰性分流不分流进样口 1套 8.3 氢火焰离子化检测器(FID) 1套 8.4 自动十通阀（VICI） 1套 8.5安装一个自动阀，带阀箱加热及管路 1套 8.6 一路PCM控制模块 1套 8.7 载气、氢气、空气净化系统 1套 8.8 工具包 1套 8.9 氢气发生器 1套 8.10空气发生器 1套 8.11 分析专用柱 2套 8.12 液体自动进样器 1套 8.13 调试标液 1套 8.14 品牌电脑 1套 8.15 激光打印机 1套 | 1 |
| - 35 | 气相色谱仪5 (环己烷纯度及烃类杂质的测定) | 一、功能要求： 符合工业用环己烷纯度及烃类杂质的测定（气相色谱法SH/T 1674-2023） 二、色谱技术参数要求 1、 工作条件 1.1 工作电压：220V±10% 50Hz 1.2工作环境湿度：5%~95% 1.3工作环境温度：5℃～40℃ 2、柱温箱 2.1工作温度：室温+4℃～450℃； 2.2程序升温阶数：32阶33平台； 2.3温度控制设定精度：0.01℃； 2.4最高升温设置速率：250℃/min； 2.5柱温箱冷却降温（20-25℃室温）：标配从450℃ 降到50℃≤3.5min，从350℃降到50℃≤2.7min；配导风出口附件，从450℃降到50℃≤3.2min； 2.6程序升温重复性：≤0.5 % 2.7温度稳定性≤0.5 % 2.8加热区：除炉膛外，标配大于等于6个独立控制加热区； 2.9温度保护：具有炉膛温度自动保护功能(色谱柱最高温度保护)； 2.10具备氢气泄露报警功能； 3、 分流/不分流进样口（S/SL） 3.1最高使用温度：450°C；采用环型直热方式，有效消除温度梯度； 3.2进样口设计：快速可拆卸模块化进样口设计； 3.3高精度电子压力/流量控制；（0.001psi）； 3.4柱头压力设定范围：0～100psi，可升级为0～150psi； 3.5柱头压力控制设定精度：0.001psi； 3.6流量设定精度：0.001 mL/min； 3.7最大分流比大于等于 12500：1； 3.8程序升压/升流：10阶； 3.9气体控制方式：恒定压力、恒定流量、程序升/降压、程序升/降流、脉冲进样、恒定流速； 4、检测器 4.1、氢火焰离子化检测器（FID） 4.1.1 高精度电子压力/流量控制，控制精度0.001Psi； 4.1.2最高使用温度：450℃； 4.1.3最低检出限：≤1.0 pg C/s（正十六烷） 4.1.4基线漂移（30min）：≤ 1pA； 4.1.5基线噪声：≤ 0.05p A； 4.1.6动态线性范围：≥107； 4.1.7数据采集频率：最高1000Hz，提供工作站软件截图； 5、液体自动进样器 5.1 样品位：19位 5.2 进样精度：RSD<1% 6、色谱工作站 6.1 色谱软件可反控色谱主机仪器及液体自动进样器； 6.2具有双击自动识别色谱峰保留时间、多谱图对比重复性分析自动进样器序列采集、自动积分校正及输出报告等强大应用功能。 6.3软件需具备峰积分处理功能，定性功能（支持多相对保留时间，分组），定量功能（面积百分比法、校正面积百分比法、内标法、外标法），校准点数及级别数，手动制作工作曲线功能，色谱柱性能计算，数据比较功能。 7 电脑及打印机 7.1品牌电脑：配置不低于 i5-12500、 8G、 1T 、2G独显 7.2激光打印机：兼容Windows 10；Windows 11；Windows 7系统，打印速度：25页/分钟 8、售后质保与培训服务： 8.1质保期：设备验收合格后，整机免费质保1年；终生提供免费软件升级服务。质保服务期内，提供免费技术服务和维修，质保期内维修配件免费。 8.2培训：提供2名以上技术人员的现场培训服务。仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。在质保期结束前1个月，厂商要对仪器进行一次全面的维护与保养。提供不限次数免费培训，以保证用户能够熟练掌握仪器操作及常见故障排除 9、配置清单 9.1气相色谱仪主机（含软件） 1套 9.2 惰性分流不分流进样口 1套 9.3 氢火焰离子化检测器(FID) 1套 9.4 载气、氢气、空气净化系统 1套 9.5 工具包 1套 9.6 氢气发生器 1套 9.7 空气发生器 1套 9.8 100m分析专用柱 1套 9.9 液体自动进样器 1套 9.10 调试标液 1套 9.11 品牌电脑 1套 9.12 激光打印机 1套 | 1 |
| - 36 | 自动氟氯分析仪 | - 技术参数： 1.1适用对煤炭等固体物质的氟、氯含量测定 1.2符合标准：GB/T 3558-2014《煤中氯的测定方法》、GB/T 4633-2014《煤中氟的测定方法》 1.3测试范围：氟:50ppm~5000ppm 氯:50ppm~5000ppm 1.4测试时间：包括试样分解、收集、试液分析和水路清洗 试样分解和收集：约30min（含水路清洗） 试液分析时间：氟约5min；氯约5min 1.5试样质量：基准样重0.5g（根据样品和指标而定） 1.6工作炉温：1100℃ 1.7控温精度：±5℃ 1.8重复性：符合国标要求 1.9不确定度：在标准样品的不确定范围内 1.10最大功率：4kW 1.11电源电压：220V±10%，50±1Hz 1.12主机尺寸：长1160mm×宽550mm×高570mm 2、性能特点 2.1.自动化程度高。样品进样、分析、结果计算完全自动化，整个测试过程实现无人值守；电极参数自动标定。 2.2自动氟氯分析仪主机采用一体结构，一个单样可出氟、氯两个分析结果。 2.3.配置有冷凝系统，无需靠近水源，有效节约用水量。 2.4.多种技术规避实验误差，保证测试精准。①收集液体精密采样技术，杜绝流路死体积对测试结果的影响；②液体收集冷凝控温技术，保证收集液体温度均匀，减小溶液温差对吸收及分析结果的影响。 3、氟氯分析软件包 3.1配置专业的SDFCL1000型氟氯分析软件，全中文显示、操作简单及将仪器操作、数据处理整合一体； 3.2数据库多级权限管理功能。数据实测，真实客观，不采用软件校正改变测试结果； 3.3具有自诊断功能，便于日常维护。可实现数据传输。 3.4软件更新：可提供终身免费升级服务。 3.5 质保期2年，交货期30天 4、配置及供货范围 4.1自动氟氯分析仪主机1台； 4.2随机专用耗材、实验用品、工具一批； 4.3SDFCL1000型氟氯分析软件 1套； 4.4随机技术资料1套（操作使用说明书，合格证/保修单、出厂检验测试报告）； 4.5计算机1套（G6900/8G或以上内存/固态512G或以上硬盘；21寸或以上显示器）； 4.6黑白激光A4打印机1台。 | 1 |
| - 37 | 砷磷分析仪 | - 技术参数： 1.1适用于煤样中砷、磷含量的测定。 1.2符合标准：GB/T216-2003《煤中磷的测定方法》、GB/T3058-2019《煤中砷的测定方法》 1.3砷测试范围：0.1~1000ppm； 1.4砷重复性：＜6ppm，1ppm； 6~20ppm(包括20)，2ppm； 20~60ppm，3ppm； ＞60ppm，10ppm 1.5磷测试范围：0~1% 1.6磷重复性：＜0.02%，0.002（绝对）； ≥0.02%，＜10%（相对） 1.7测砷仪限位架尺寸：长920mm×宽185mm×高450mm 2、性能特点 2.1.采用分光光度法，一套设备可分别进行砷、磷的测定，测试结果准确可靠。 2.2测砷仪：采用石英材质，无砷干扰，无漏气风险。 2.3测砷仪限位架：采用耐腐蚀材质，确保玻璃材质测砷仪实验过程中稳定可靠。 3、砷磷分析计算软件包 3.1配套SD型汞砷磷计算软件，专门为解决用户计算与统计方面问题而设计的软件，可将分光光度计中的浓度数据导入，并可连接称重管理器，直接录入样品质量数据，一键计算煤中砷、磷的结果，并可与氟氯分析仪相关联，根据用户要求导出煤样的氟、氯、汞、砷、磷全部数据。 3.2软件更新：可提供终身免费升级服务。 4、配置及供货范围 4.1砷磷分析仪1套（含智能马弗炉1台、石墨电热板1台、紫外可见分光光度计1台、测砷仪+测砷仪限位架1套） 4.2随机专用实验用品、工具一批； 4.3 SD型汞砷磷计算软件1套； 4.4 随机技术资料1套（操作使用说明书，合格证/保修单、出厂检验报告）； 4.5、质保期1年，交货期30天 | 1 |
| - 38 | 汞分析仪 | - 技术参数： 1.1适用于样品中汞元素的痕量分析。 1.2符合标准GB/T 16659-2024《煤中汞的测定方法》、SN/T3521-2013《进口煤炭中砷、汞含量的同时测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》 1.3检出限DL：Hg＜0.001μg/L 1.4相对标准偏差RSD：＜0.8％ 1.5汞测试范围：0~10ppm； 1.6汞重复性：≤0.06ppm 1.7样品前处理时间：6h 1.8测试时间：1min/样 1.9主机尺寸：长780mm×宽583mm×高379mm 2、性能特点 2.1采用湿法消解的方式对样品进行前处理，测试准确度高且成本低。 2.2测试组件原子荧光光度计性能优越：各系统高度集成，易更换和维护，储备少量配件即可；采用新式密闭二级气液分离装置，无须加液和排废。 3、汞分析计算软件包 3.1配套SD型汞砷磷计算软件，可将原子荧光光度计中的浓度数据导入，并可连接称重管理器，直接录入样品质量数据，一键计算煤中汞的结果，并可与氟氯分析仪相关联，根据客户要求导出煤样的氟、氯、汞、砷、磷全部数据。 3.2软件更新：可提供终身免费升级服务。 4、配置及供货范围 4.1汞分析仪1套（含原子荧光光度计1台、石墨电热板1台）； 4.2随机专用实验用品、工具一批； 4.3SD型汞砷磷计算软件1套； 4.4随机技术资料1套（操作使用说明书，合格证/保修单、出厂检验报告）； 4.5计算机1套（G6900/8G或以上内存/固态512G或以上硬盘；21寸或以上显示器）； 4.6黑白激光A4打印机1台。 4.7质保期1年，交货期30天 | 1 |
| - 39 | 碳氢氮元素分析仪 | - 技术参数： 1.1适用于煤炭、固危废等领域固体、液体样品（含尿素）中碳、氢、氮元素含量测量。 1.2符合标准;GB/T30733-2014《煤中碳氢氮的测定 仪器法》、ASTM D5373-21《煤的实验室样品中的碳、氢、氮仪器测定法》、GB 29518-2013 《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32)》 1.3测试范围：碳(0.005%~100%) 氢(0.01%~50%) 氮(0.01%~50%) 样品数量：36个/72个（选配双层样盘）(分析过程中可增加/替换样品) 1.4试样质量：75mg~105mg(推荐质量:100mg) 1.5气体要求：助燃气体：氧气 纯度：≥99.99% 驱动气体：氮气 纯度：≥99.5% 压力：≥1MPa 载气：氦气 纯度：≥99.99% 压力：≥1MPa 1.6分析时间：6-8min/个（根据样品和指标而定） 1.7最大功率：4.5kW 1.8电源电压：220V±10%，50±1Hz 1.9主机尺寸：长710mm×宽660mm×高1045mm 2、性能特点 2.1一次性放样量大，全自动化、测试效率高。①一次性单盘可放置36个试样，双盘可放72个，且分析过程中可增加/替换样品；②一体化自动送样、实验，循环测试，实验过程无人值守。 2.2全过程掌控，测试结果精度高。①进样组件采用气墙保护机构，可有效隔离外界空气随样品掉落时进入燃烧炉，同时辅以均流机构，保证样品燃烧充分，避免落样时样品飞溅，保证实验结果精准；②采用高性能、高精度的红外传感器测试碳与氢元素，并可实时监测燃烧情况，准确判断燃烧结束，有效缩短测试时间并提高测试精度；③采用灵敏度高、超低温漂的扩散式热导池，独立精确的恒温控制，保证热导基线稳定。 3.采用汇流板集成气路，低死体积，管路少，水汽残留少，自动精准控制流量，气路可靠性高。 4.人性化设计，操作便捷。①通过鼠标操作即可自动完成仪器气密性检测，简单、方便；②坩埚可从顶部更换，炉体拆装简单，炉试剂更换方便；③立式结构，无需台面，底部采用高品质滚轮和定位装置，便于灵活移动或定位。 5.使用成本低。传感器稳定时间短且稳定性高，实验过程中，加入氦气节流装置，只在进样测试时才开启0.7L/min的大流量氦气，其他时段氦气流量仅0.05L/min。使用率高，有效节约使用成本。 3、碳氢氮测试软件包 3.1配置专业的SD型碳氢氮硫测试软件，全中文显示、操作简单及将仪器操作、数据处理整合一体； 3.2数据库多级权限管理功能。数据实测，真实客观，不采用软件校正改变测试结果； 3.3具有自诊断功能，可实现数据传输。 3.4软件更新：可提供终身免费升级服务。 4、配置及供货范围 4.1碳氢氮元素分析仪主机1台； 4.2随机专用耗材、实验用品、工具一批； 4.3SD型碳氢氮硫测试软件1套； 4.4随机技术资料1套（操作使用说明书，合格证/保修单、出厂检验测试报告）； 4.5计算机1套（G6900/8G或以上内存/固态512G或以上硬盘；21寸或以上显示器）； 4.6黑白激光A4打印机1台。 4.7质保期1年，交货期30天 | 1 |
| - 40 | 焦炭制球机（除尘） | 符合GB/T 4000-2017《焦炭反应性及反应后试验方法》要求 全密闭设计：不锈钢衬板结构，降低粉尘，带除尘装置.制球时间5-8分钟/次。锤头可单独更换，整形筛片气动加紧，气动快速拆卸设计，整体拆除方便清理。 电压（V）380V 电机功率（KW）3 除尘口尺寸（mm）Φ120mm 进料口尺寸（mm）300×150 外形尺寸（mm）1000×700×1200 装料粒度 <100mm 出料粒度 23-25mm 出球率 5kg焦炭出360-420g 制样工作时长 10Min 重复性误差 CRI≤0.6 CSR≤1 环保方面 负压密封无粉尘 控制方式： PLC触摸屏 成品率： 》7% 噪声：≤80dB | 1 |
| - 41 | 全自动煤炭粉碎机 | 符合GB/T 212-2008样品制备要求 制样粒度符合国家标准《GB/T 474-2008煤样的制备方法》;全自动化制样，一键式操作; 采用切割方式粉碎样品，制样效率高;样品自动收集，不需要开盖取样。 ⑤技术指标 制粉时间 4min 料钵：同时制样2个（合金料钵） 装样质量 100g 装样粒度 ≤3mm 出样粒度 ≤0.2mm | 1 |
| - 42 | 精密注塑机 | - 一、标准要求： 符合：GB/T 35513.2-2017 塑料 聚碳酸酯(PC)模塑和挤出材料 第2部分：试样制备和性能测试。 符合：GB/T 17037.1-2019塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第1部分：一般原理及多用途试样和长条形试样的制备。 符合：GB/T 1040.2-2022 塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件。 符合：HG/T 2503-2022 聚碳酸酯树脂。 符合：GB/T 2410-2008 透明塑料透光率和雾度的测定。 - 二、设备主要配置 设备名称：塑料注射成型机 2.1 核心主机配置 2.1.1 注射单元 · 注射机构：优先选择电动或全电机。 · 螺杆和料筒： · 专用设计：应有专用的螺杆（压缩比、长径比）和料筒。 · 小直径螺杆：对于小射量（尤其小于机器最大射量30%的制品），必须选用小直径螺杆，以保证塑化均匀和计量精度。 · 材料：双合金螺杆和料筒，耐磨耐腐蚀。 · 止逆环：高性能的止逆环（如拨叉式、子弹头式），确保射胶终点稳定，防止回流，保证注射量一致性。 2.1.2 锁模单元 · 结构：首选二板式（直压式） 锁模机构。 · 刚性：整个锁模框架（拉杆、模板）必须具有极高的刚性，以抵抗注射压力带来的变形。 · 平行度：动模板和定模板的平行度小于0.05mm/m。 2.1.3 控制系统与驱动 · 控制核心：采用高性能的闭环控制系统。对注射速度、保压压力、背压、螺杆位置等关键参数进行实时监测和反馈调节。 · 传感器： · 熔体压力传感器：安装在喷嘴或螺杆头，直接测量塑料熔体的真实压力，实现“基于熔体压力的注射/保压切换”和过程监控。 · 光栅尺：用于检测模板位置，确保开合模和顶出位置的精确重复。 · 驱动器：伺服电机和驱动器需具备高分辨率和高响应性。 2.2 关键功能与软件配置 2.2.1 多段注射与保压：至少提供10段以上的速度和压力控制，以精确控制熔体在型腔内的流动状态。 2.2.2 V-P（速度转压力）切换：支持多种切换模式（位置、时间、压力），基于熔体压力的切换，能有效补偿熔体黏度、模具温度等波动。 2.2.3 背压闭环控制：精确控制塑化背压，保证熔体密度和温度的一致性。 2.2.4 模内压力监测与反馈：通过安装模内压力传感器，将数据反馈给机器，实现自适应保压。 2.2.5 工艺参数自动补偿与容差控制：机器能自动补偿因环境、油温等变化带来的微小偏差。 2.2.6 数据采集与MES集成：具备完善的工业接口（如OPC UA），能将所有工艺参数（压力、速度、温度、时间）和数据实时上传至MES系统，实现可追溯性。 2.3 必备的周边辅助系统 2.3.1 高精度模温机： · 必须配置，且精度需达到±0.5℃甚至±0.1℃。 · 根据模具需要选择智联水式 120℃。 2.3.2 除湿干燥机： · 针对PA（尼龙）、PBT、PC等吸湿性材料，必须使用除湿干燥机（露点-40℃以下）。 · 配备闭环干燥输送系统，防止二次吸湿。 2.3.3 物料处理系统： · 中央供料或自动上料机，确保原料连续稳定供应。 · 使用重量式或失重式计量混料机，保证色母/添加剂比例的精确性。 2.3.4 冷水机： · 为油冷器、料筒喉部、机械部件提供稳定的冷却水源，保证液压系统和机械结构的稳定性。 2.3.5 机械手/自动化： · 使用高精度的伺服机械手取件，减少人为干扰，保证取件周期稳定，并可集成视觉检测、去浇口、摆放等功能。 2.4 模具 · 钢材：使用高硬度、高镜面抛光性、高热导率的模具钢（如S136、NAK80、硬质合金等）。 · 加工精度：型腔加工精度需达微米级（μm），采用慢走丝、镜面电火花、精密磨削等工艺。 · 热流道系统：选择多点针阀式热流道，可实现时序控制，平衡充填。 · 温控系统：模具冷却水路设计必须合理、均匀，使用高质量的导热零件。 · 排气与真空：精密模具需有良好的排气设计，配置模内抽真空系统，防止困气烧焦和填充不足。 · 国标样条模具：单型腔模具1套; A1型试样两型腔模具; B1型试样四型腔模具;家族式模具1套和满足HG/T 2503-2022中6.1试样制备表3试验尺寸要求的模具。 2.5 三机一体：上料，烘干，除湿一体机 带露点器； 2.6 FD-D菲林尺2件； 2.7 40×放大镜2副； 2.8 雾度计1台； 2.9 试验用套筛：2套，φ300*50/5R(GB/T 6003.2-2012 A筛)、φ300*50/2R(GB/T 6003.2-2012 B筛)，两个金属穿孔板试验筛和与筛框基本尺寸相同的上盖及接料盘套叠在一起组成； 2.10 D65标准光源1套。 - 三、设备主要参数 3.1 注射装置：A型、B型、C型； 3.2 螺杆直径（mm）:32、36、40； 3.3 螺杆长径比（L/D）：22.5、20、18； 3.4 理论注射容量（cm³）：120、152、188； 3.5 注射重量（g）： 109、138、171； 3.6 注射速率（g/s）：74、94、116； 3.7 注射压力（MPa）：237、187、151； 3.8 塑化能力（g/s）： 10.3、13.6、16.5； 3.9 螺杆转速（rpm）: 0-235； 3.10 锁模力（kN）：900； 3.11 移模行程（mm）：310； 3.12 拉杆内间距（mm）：360×360； 3.13 最大模厚（mm）：360； 3.14 最小模厚（mm）：150； 3.15 顶出行程（mm）：100； 3.16 顶出力（kN）：≥30； 3.17 电热功率（kW）：≥8.0； 3.18 料斗容积（kg）：≥25； 3.19 油箱容积（l）：≥120。 | 1 |
| - 43 | 实验室平板硫化机 | 一、符合：GB/T 30071-2013 细颗粒高密度特种石墨产品。 符合：GB/T 5471-2008 塑料 热固性塑料试样的压塑。 符合：GB/T 9352-2008 塑料 热塑性塑料材料试样的压塑。 二参数： 1.设备名称：平板硫化机 2.设备主要配置及参数 2.1 主机 (1)压力：30吨；  (2)温度范围：常温～300℃；  (3)温控精度：±2℃；  (4)加热方式：不锈钢发热棒；  (5)压板尺寸：300×300×60mm；  (6)开模距离：0～70mm；  (7)压板材质：SKD 合金；  (8)压板硬度：表面镀硬铬处理.表面硬度≥HRC60；  (9)工作层数：2 层工作区域，上层模板加热，下层模板冷却；  (10)冷却方式：通水冷却；  (11)梯度加压：2 段,可预调第 1 段和第 2 段压力；  (12)排气次数：0～10 次；  (13)排气停顿：有；  (14)压力传感器：0-20Mpa；  (15)油压系统：GPY 油泵驱动油缸，等速度控制模式，泵延时停机功能；  (16)油压介质：美孚 32#防冻液压油；  (17)油缸速度：11～50mm/S 双速功能,快速合模慢速锁模；  (18)安全保护：自锁安全可视门；  (19)压制模具压板：不锈钢材质，2块；  (20)压制模具1#：薄膜片，尺寸φ100mm×1.0mm，1块；  (21)压制模具2#：拉伸样条：长75mm ，宽5mm ，厚2mm，1块；  (22)压制模具3#：弯曲样条：长80mm ，宽10mm，厚4mm，1块；  (23)压制模具4#：冲击样条：长80mm ，宽10mm，厚4mm，1块； (24)压制模具5#：垂直燃烧：长130mm，宽13mm，厚4mm，1块。 2.2 控制系统  (1)控制柜:内置式，简洁，节省占地；  (2)主操作显示屏:Siemens TFT触摸屏 显示/设定，模板温度，故障查询  - (3)温度显示器，与置于压板内的温度传感器连接，可显示精确的压板温度 - (4)温度控制:精确温控范围常温～300℃；温度控制区 段共2区； (5)温控方式采用“siemens”PID 智能温控表，温控精度±2℃； (6)故障查询； (7)屏下另加装启停开关，急停开关；  (8)安全报警功能:各区超低温独立报警，各区加热器断 线独立报警，过电流保护，电机过热过载保护。 2.3 其他技术条件 (1)低压供电标准(DIN/IEC 38) 380 V -5/+10 %，50 Hz -/+2 % ，3 phase/N/PE 50Hz；  (2)控制电压标准(transformed) 220 V AC (接触器,仪表)；  (3)安装功率不小于8.6kw。 | 1 |
| - 44 | 炼胶机 | - 一、标准要求 符合：GB/T 25434-2025 橡胶塑料压延机安全要求。 符合：G B/T 6038-2006 橡胶试验胶料 配料、混炼和硫化设备及操作程序。 二、设备主要配置及参数 三、设备名称：液压开合密炼机 - 2.1.密炼腔容积：3L； 2.2.温度范围：0～300℃； 2.3.加热方式：电加热； 2.4.温度精度：±2℃； 2.5.可编程控制器（PLC）：西门子； 2.6.触摸屏：10寸西门子屏； 2.7.倒料方式：液压抽拉式倒料； 2.8.液压系统：10T双液压缸； 2.9.电机：5.5kW东元电机； 2.10.变频器：变频调速； 2.11.混炼室：高强度合金材质； 2.12.冷却：密炼室配备冷却循环流到，转子中心冷却通水； 2.13.压砣：气动压锤； 2.14.气压：2～8MPa； 2.15.总功率：约8Kw。 2.16电源：AC380V,22A三相五线。 3.附件：割料刮刀和盛料盘各一只。 | 1 |
| - 45 | 离心机 | 一、符合：GB/T 12006.1-2009 塑料 聚酰胺 第1部分：黏数测定。 - 二、参数： - 1.设备名称：台式高速冷冻离心机。 - 2.设备主要配置 - 2.1.主机1台； - 2.2.转子1套； - 3.设备主要参数 3.1.最高转速：15000～30000rpm； 3.2.最大离心机：30000×g； 3.3.最大容量：4×250mL； 3.4.转速精度：±10r/min； 3.5.温控精度：±0.5℃或更高； 3.6.温度设置范围：-20℃～40℃； 3.7.定时范围：1s～99H 59min59s； 3.8转子参数：钛合金或高强度铝合金角转子，容量12×10mL、12×15mL、6×30mL、 6×50mL、4×100mL。另适配上述容量配套的PP或PC材质的密封离心管。 | 1 |
| - 46 | UL94水平垂直燃烧试验机 | 一、符合：GB/T 2408-2021 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法。 - 二参数： - 1.设备名称：UL94水平垂直燃烧测试仪。 - 2.设备主要配置 2.1.水平垂直燃烧测试仪 触摸屏控制 50W+500W，可测薄膜 材料 可手持式喷灯。 2.2.温度校准装置 500W 一套温度校 准装置。 2.3.垫高台 2.4.泡沫塑料水平燃烧测试仪 2.5.甲烷气 (1)工业级甲烷气：纯度≥98%，质量不少于10kg； (2)配套压力阀； (3)配套连接软管； (4) 标准气瓶柜，带泄漏报警功能。 2.6.泄漏报警 2.7.尾气处理 2.8.智能临界氧指数分析仪 2.9.通风橱 2.10.附属设备 (1)量尺（分度mm）； (2)金属网：应为20目，直径0.40mm～0.45mm的铁丝制成，并裁成约125mm²的正方形； (3)状态调节箱：应能保持（23±2）℃的温度，以及50%±10%的相对湿度。 (4)千分尺： 第1把，试样厚度≥0.25mm，分辨率≤0.01mm； 第2把，试样厚度＜0.25mm，分辨率≤0.001mm。 (5)HB支撑装置 (6)干燥器：300mm，应含有（70±2）℃的调节温度，还应提供每小时不少于5次的空气交换速率； (7)棉花垫 - 3.设备主要参数 3.1.箱体及夹具： (1)箱体尺寸：满足使用要求； (2)超大试验箱体不小于0.75m³，确保试验有充足空气供应； (3)箱体烤漆处理；内部烤黑色漆（标准要求）耐腐蚀； (4)大型玻璃观测窗，美观大方；便于观测试样燃烧状态； (5)先进工业外观设计、试验操作考虑人体工学设计，便于触及试样、燃烧器拉杆设计，易于操作； (6)所有夹具:由304不锈钢制作，美观耐腐蚀，夹具为水平燃烧及垂直燃烧一体化设计，操作方便；节省空间； (7)标准规定楔形支架，可自由伸缩；满足特殊材料的试验要求；长 120mm±2mm，宽 20mm±1mm；黑色氧化，美观，耐腐蚀； (8)304不锈钢火焰高度标尺，精度 0.5mm； (9)试验仪由试验部分和控制部分组成采用一体化设计，方便现场安装和调试。 3.2.喷灯及气体控制： (1)燃烧器角度可 0、45度便捷调节； (2)本生灯，筒长 100mm±10mm、内径 9.5mm± 0.3mm； 完全符合 IEC 60695-11-4 喷灯要求； (3)喷灯自身可进行流量调节；喷灯自身可调节空气进气量； (4)流量计及精密针阀，精确控制燃烧气体流量； 配备 50W 流量计及 500W 流量计；流量计刻度为空气； (5)高精密压力调节阀及压力表 0～0.4Mpa； (6)精确控制 50W 火焰高度 20mm±2mm； 500W 火焰高度：总高度 125mm，蓝色内焰 40mm。 3.3微电脑控制系统 (1)可编程控制器 7"触摸屏，实现控制/检测/计算/数据显示； (2)脉冲高压电子自动点火。 (3)计时按钮配合 PLC 自动记录存储燃烧耗时间。 (4)时间计时器检测火焰到达 25、100mm 标示线时间。精度 0.1s，自动计时； (5)无需手持秒表或手稿计时；试验时间系统自动记录，并生成实验报告； (6)试验时间与加火时间触摸屏上可设定。满足多种试验标准要求； (7)线性燃烧速率(V) PLC 自动计算，触摸屏显示与保存。 (8)测试等级值（HB0 HB40 HB75/V-0 V-1 V-2）与国标规定值在屏上可查看。 (9)水平与垂直燃烧测试程序在触摸屏上可切换。 (10)自动计时器装置可记录测试时间,并存储在系统中，报告可查询； (11)顶部配备排烟风扇装置，试验结束后排出燃烧所产生的废气处理。 | 1 |
| - 47 | 击穿电压试验仪 | - 一、符合标准：GB/T 1408.1-2016绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验。 - 二、参数： - 1.设备名称：电压击穿测试仪。 - 2.设备主要配置 2.1.高压变压器1台； 2.2.调压器1台； 2.3.控制系统1台； 2.4.电压采集装置1套； 2.5.电流采集装置1套； 2.6.自动放电装置1套； 2.7.放电报警器1个； 2.8.A/D转换器1个； 2.9.排风装置1套； 2.10.照明装置1套； 2.11.商用台式电脑+打印机，满足配置要求（CPU： Intel i7-13700 或同级；内存： 32GB DDR4 3200MHz（双通道）；系统盘： 512GB NVMe SSD； 数据盘： 2TB 企业级HDD（建议配置为RAID 1，即两块2TB硬盘）；主板： 品牌商用主板；电源： 600W 80PLUS金牌； 操作系统： Windows 11 专业版；外围：24英寸IPS显示器，1500VA在线式UPS，外置硬盘用于备份；售后：至少3年上门保修），附配黑白激光多功能一体打印机（含原装大容量硒鼓）。 2.12.加厚油槽1只； 2.13.环氧板全封闭电极支架1套； 2.14.带线多位线排、试样镊子、试样钢盘、放电棒各一套； 2.15.电极附件： (1)不等直径电极：由两个金属圆柱体组成。其边缘倒圆成半径为（3.0±0.2）mm的圆弧。其中一个电极的直径为（25.0±1.0）mm，高约25.0mm； 另一个电极为直径（75.0±1.0）mm，高约15.0mm。两个电极同轴，误差在2.0mm内。 (2)等直径电极：上下极准确对中（误差在1.0mm内）放置的装置，下电极直径可减少到（25.0±1.0）mm，两电极直径差不大于0.2mm。 (3)球板电极：由一个球体和金属板组成。其中上电极的直径为（20.0±1.0）mm的球体，下电极为直径（25.0±1.0）mm的金属板， 其边缘倒圆成半径为2.5mm的圆弧。上下电极同轴，误差在1.0mm。 (4)两个电极为两根金属棒，每根直径为（6.0±0.1）mm。 (5)外电极是（25.0±1.0）mm宽的金属箔带。内电极是与内壁紧配合的导体，每端应至少伸出外电极25mm。 (6)外电极是（75.0±1.0）mm宽的金属箔带。内电极是直径（25.0±1.0）mm的圆形金属箔，金属箔应相当柔软。 (7)等直径球电极：每个球的直径为（20.0±0.1）mm。 (8)等直径球电极：每个球的直径为（12.5±0.1）mm。 (9)平行板电极。 (10)锥销电极。 (11)平行圆柱形电极。 - 3.设备主要参数 - 3.1.输入电压：220V，50Hz； 3.2.电压测量范围：0～100kV； 3.3.电器容量：5kVA； 3.4.采样输出配置电容：100pF/100kV； 3.5.过流保护：1～100mA可调； 3.6.升压速率：可调； 3.7.交直流电压测量误差：≤1%； 3.8.输出电压波动系数：≤2%； - 3.9.耐压时间：0～48H可调。 | 1 |
| - 48 | 粉末电阻率测量仪 | 一、符合：GB/T 24521-2018炭素原料和焦炭电阻率测定方法 - 二、参数： - 1.设备名称：导体粉末电阻率测试仪。 - 2.设备主要配置 2.1.测试线； 2.2.标准电阻； 2.3.高度校准件； 2.4.材料测量装置； 2.5.分析软件； 2.6.电脑+打印机，满足配置（CPU Intel Xeon E-系列 或 Core i7（最新一代）； 内存 32GB ECC DDR4； 存储系统 512GB NVMe SSD（系统） + 2x 1TB 企业级HDD（RAID 1， 数据）； 电源 550W 80Plus 铂金/钛金； 主板 品牌工作站主板； 显卡 集成显卡或NVIDIA T400； 操作系统 Windows 11 专业版（深度优化）； 关键外围 在线式UPS（≥1500VA）、双IPS显示器、品牌数据线； 售后服务 3年上门保修，7x24小时技术支持）； 附配黑白激光多功能一体打印机（含原装大容量硒鼓）。 2.7.手持吸尘器； 2.8.检测技术服务； 2.9附件：干燥箱：0℃～300℃，控温精度±5℃，带鼓风。 - 3.设备主要参数 3.1.电阻：（10-7～2×107）Ω； 3.2.电阻率：（10-7～2×107）Ω.cm； 3.3.电导率：（5×10-7～～107）s/cm； 3.4.测试电流范围：1μA、10μA、100μA、1mA、10mA、1000mA； 3.5.测试电压量程： (1)测量电压量程：2mV、20mV、200mV、2V; (2)测量精度：±（0.1%读数）； (3)分辨率：0.1μV、1μV、10μV、100μV。 3.6.电流精度：±0.1%； 3.7.电阻精度：≤±0.3%标准电阻； 3.8.显示读数：液晶显示电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算、横截面、高度、上下限警报； 3.9.测试方式：四端测量法； 3.10.高度量程和精度： (1)高度测量：（0.01～10.01）mm； (2)测量分辨率：0.01mm。 | 1 |
| - 49 | 尼龙型材密度计（电子比重天平） | - 一、符合：GB/T 1033.1-2008塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法。 - 参数： - 1.设备名称：电子比重天平。 - 2.设备主要配置 - 2.1.主机1台； - 2.2.防风罩； - 2.3.挡风圈； - 2.4.秤盘； - 2.5.电源适配器； - 2.6.密度组件； - 2.7.干燥器：300mm，附变色硅胶、50mL或100mL低壁玻璃烧杯6只； - 2.8 .镊子2把； - 2.9.培养皿10套。 - 3.主要技术参数： - 3.1.最大称量值：120g； - 3.2.读数精度：0.1mg； - 3.3.重复性：0.1mg； - 3.4.线性误差：0.2mg； - 3.5.典型称量时间：4s； - 3.6.灵敏度漂移：（10～30）℃ 1.5ppm/℃； - 3.7.工作温度范围：5～40℃； 3.8.工作电压：100～240V，50～60Hz，±10%。 | 1 |
| - 50 | 热变形、维卡软化点温度测定仪 | 一、符合：GB/T 1634.1-2025塑料 负荷变形温度的测定 第1部分:通用试验方法 - 二、参数： - 1.设备名称：微机控制热变形维卡软化点试验机 - 2.设备主要配置 2.1.主机一台； 2.2.试验架4个； 2.3.变形传感器4只； 2.4.温度传感器一只； 2.5.热变形和维卡测头各一套； 2.6.砝码一套； 2.7. 电脑+打印机，满足配置（CPU Intel Xeon E-系列 或 Core i7（最新一代）； 内存 32GB ECC DDR4； 存储系统 512GB NVMe SSD（系统） + 2x 1TB 企业级HDD（RAID 1， 数据）； 电源 550W 80Plus 铂金/钛金； 主板 品牌工作站主板； 显卡 集成显卡或NVIDIA T400； 操作系统 Windows 11 专业版（深度优化）； 关键外围 在线式UPS（≥1500VA）、双IPS显示器、品牌数据线； 售后服务 3年上门保修，7x24小时技术支持）； 附配黑白激光多功能一体打印机（含原装大容量硒鼓）。 2.8.SENS专用试验软件一套，满足终身免费更新及培训。 3.主要技术参数： 3.1.温度控制范围：室温-300℃； 3.2.温度精度：±0.5℃； 3.3.匀速升温速率： A 速度：5±0.5℃/6min； B 速度：12±1.0℃/6min。 3.4.使用介质：硅油或变压器油； 3.5.变形测量范围：＞10mm； 3.6.变形分辩率： 0.001mm； 3.7.最大负荷： 3.7.1.维卡负荷： （1）GA=10N±0.2N； （2）GB=50N±1N。 3.7.2.热变形最大弯曲正应力： （1）方法A，使用纤维应力1.80Mpa； （2）方法B，使用纤维应力0.45Mpa； （3）方法C，使用纤维应力8.00Mpa； 3.8.最大加热功率：≤4500W； 3.9.电源：交流三相五线380V±10% 50Hz 5kW； 3.10.冷却方式：冷油机制冷或水冷； 3.11.具有上限温度保护功能设定； 3.12.试验架数：4个。 | 1 |
| - 51 | 邵氏硬度测试仪 | 一、符合：GB/T 531.1-2008硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）。 - 参数： - 1.设备名称：邵氏AO型硬度计。 - 2.设备主要配置 2.1.主机1台； 2.2.HRA标准硬度块（高值）1个，HRA标准硬度块（中/低值）1个； 2.3.HRO标准硬度块（极高值）1个，HRA标准硬度块（常用值）1个； 2.4.充电器1个； 2.5.邵氏硬度测试台1个； 2.6.上位机软件及配套线缆 3.主要技术参数： 3.1.硬度标尺：AO型； 3.2.测量范围：0～100HAO； 3.3.测量误差：≤±1HAO（20～90HAO范围内）； 3.4.分辨力：0.1HAO。 | 1 |
| - 52 | 介电常数介质损耗相对电容率测试仪 | - 一、符合：GB/T 1409-2006测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法。 符合：HG/T 2503-2022 聚碳酸酯树脂。 - 参数： - 二、参数： - 1.设备名称：高温介电电阻率测量系统 - 2.设备主要配置 - 2.1测量主机 1台； - 2.2高阻夹具 1台； - 2.3高阻仪表驱动 1台； - 2.4高阻测量仪表 1台； - 2.5介电夹具 1台； - 2.6阻抗分析仪 1台； - 2.7介电仪表驱动1台； - 2.8 Dell一体机电脑 1台。 3.主要技术参数： - 3.1.测量通道：单通道； - 3.2.测量功能：温度谱，频率谱: - 3.3.测量温度：室温～600℃； - 3.4.控温精度：±1℃； - 3.5.升温斜率：0-10℃/min，典型值:3℃/min； - 3.6.建议样品尺寸：8mm≤Φ≤35mm，0.5mm≤t≤lmm； - 3.7.提供 1 台阻抗分析仪； - 3.8.测量频率范围：20Hz-10MHz； - 3.9.测量精度范围：±0.05%； - 3.10.设备的整机空载漏电流：＜0.5pA； - 3.11.配置 1 台高阻测量仪表； - 3.12.仪表内置电压源：±1000V； - 3.13.电阻测量范围：1000Ω～1015Ω； - 3.14.软件功能：可分析样品电阻，电阻率，电导率随温度变化的曲线； - 3.15.建议样品尺寸：被保护电极≤18mm，保护电极＞25mm，t=1mm； - 3.16.采用高温电学加热炉，内置金属屏蔽，可以有效减小交流干扰和外部信号的干扰: - 3.17.采用电动炉膛升降平台，固定式夹具，炉膛口朝下，可以使温度更均匀； | 1 |
| - 53 | 黑白光照度计 | 一、符合：GB 7793-2025 中小学校教室采光和照明卫生标准。 符合：GB/T 5699-2025 采光测量方法。 - 二、参数： - 1.设备名称：黑白光照度计。 - 2.设备主要配置 - 2.1.主机 ×1 - 2.2.紫外 / 可见光传感器 ×1 - 2.3.电池（1.5V 5号电池） ×4 - 2.4.连接线 ×1 - 2.5.便携箱 ×1 3.主要技术参数： - 3.1.测量范围 - (1)紫外光（UV-A）：0～10,000μW/cm²； - (2)可见光：0～10,000lux。 - 3.2.波长范围 - (1)紫外光：315～400nm； - (2)可见光：400～680nm。 - 3.3.精度 - (1)紫外光：±5%； - (2)可见光：±5%。 - 3.4.分辨率 - (1)紫外光：0.1-10μW/cm²； - (2)可见光：0.1lux。 - 3.5.响应时间：≤1 秒; - 3.6.电源：4节1.5V 5号干电池，连续工作时间≥8小时； - 3.7.工作环境：温度 - 10℃～50℃，湿度≤80% RH（无冷凝）； - 3.8.防护等级：IP54。 - 4.技术要求 - 4.1.应符合JJG 245一级要求； - 4.2.量程应满足0.1 lx～1.0×10⁵ lx； 4.3.按JJG 245检定并提供检定证书。 | 1 |
| - 54 | 手持LED黑光灯 | 一、符合：GB 7793-2025中小学校教室采光和照明卫生标准 符合：GB/T 5699-2025 采光测量方法。 - 二、参数： - 1.设备名称：手持式冷光源黑光灯 - 2.设备主要配置 - 2.1.手持式黑光灯1台； - 2.2.电源适配器1个； - 2.3.安全箱1个； - 3.主要技术参数： - 3.1.供电方式：电源供电； - 3.2.LED光源：4颗紫外LED，2颗白光LED； - 3.3.波长：365-370nm； - 3.4.紫外照度：～5500uw/cm²； - 3.5.覆盖面积： - (1)～Φ210mm(>1000uw/cm²)； - (2)～Φ280mm(>200uw/cm²)。 - 3.6.UVB/UVC：0； - 3.7.漏白光：<5Lux。 - 4.技术要求 - 4.1.应符合JJG 211一级要求； - 4.2.量程应满足0.1 cd/㎡～1.0×10⁵ cd/㎡； 4.3.按JJG 211检定并提供检定证书。 | 1 |
| - 55 | 紫外线辐照强度计 | 一、符合：GB 7793-2025中小学校教室采光和照明卫生标准。 符合：GB/T 5699-2025 采光测量方法。 - 二、参数： - 1.设备名称：紫外线辐射照度计 - 2.设备主要配置 - 2.1.主机 ×1 - 2.2.紫外 / 可见光传感器 ×1 - 2.3.电池（1.5V 5号电池） ×4 - 2.4.连接线 ×1 - 2.5.便携箱 ×1 3.主要技术参数： - 3.1.测量范围 - (1)紫外光（UV-A）：0～10,000μW/cm²； - (2)可见光：0～10,000lux。 - 3.2.波长范围 - (1)紫外光：315～400nm； - (2)可见光：400～680nm。 - 3.3.精度 - (1)紫外光：±5%； - (2)可见光：±5%。 - 3.4.分辨率 - (1)紫外光：0.1-10μW/cm²； - (2)可见光：0.1lux。 - 3.5.响应时间：≤1 秒; - 3.6.电源：4节1.5V 5号干电池，连续工作时间≥8小时； - 3.7.工作环境：温度 - 10℃～50℃，湿度≤80% RH（无冷凝）； 3.8.防护等级：IP54。 - 4.技术要求 4.1波长范围：380 nm～780 nm，测光重复性：≤1%； 4.2波长准确度优于±2.0 nm； 4.3光谱宽带：≤8 nm； 4.4光谱测量间隔：≤5 nm； 4.5可直接测量物体的三刺激值和色品坐标； 4.6对A光源的颜色精度：±0.001 5x，±0.001 5y。 | 1 |
| - 56 | 数显简支梁冲击试验机 | 一、符合：GB/T 1043.1-2008塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验。 - 二、参数： - 1.设备名称：摆锤式冲击试验机。 - 2.设备主要配置 - 2.1主机一台; - 2.2液晶控制器一台（主机内）; - 2.3简支梁摆锤一个（GB7.5J）； - 2.4简支梁支座一套； - 2.5防护罩一个; - 2.6针式打印机一台; - 3.设备主要参数 - 3.1.最大冲击能量：悬臂梁22J； - 3.2.摆锤预扬角：150º； - 3.3.角度分辨率：0.045º； - 3.4.简支梁技术参数： - （1）冲击速度：3.8m/s； - （2）摆轴中心至试样中心的距离：395㎜； - （3）冲击刀夹角：30º； - （4）冲击刀圆角半径：2㎜； - （5）支座圆角半径：1㎜； - （6）支座前角：5º； - （7）支座后角：10º； - （8）支座跨距：40㎜ 60mm 62mm 70mm； - （9）试样类型及尺寸（长×宽×厚）： - 80㎜×10㎜×4㎜； - 80㎜×4㎜×10㎜； - 50㎜×6㎜×4㎜； - 120㎜×15㎜×10㎜； - 3.5.主机外形尺寸（长×宽×高）：约480㎜×320㎜×825㎜； - 3.6.主机重量：约90㎏； 3.7.主机电源：交流单相220V±10% 50Hz 0.5kW； 4.设备可扩展配置 4.1.简支梁摆锤：2J、4J、7.5J、15J、25J、50J 4.2.简支梁支座一套 4.3.试样对中块四套(注:简支梁配) 4.4.跨距找正块四套(注:简支梁配) 4.5.测微计和量规：精度0.02mm。安装一个测量头，其宽度为2mm～3mm，其外形应符合缺口的形状。 | 1 |
| - 57 | 全自动缺口制样机 | 一、符合：GB/T 1043.1-2008塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验。 二、参数： 1.设备名称：缺口制样机。 - 2.设备主要配置 2.1.主机一台； 2.2.A型刀具一个； 2.3.夹具一套。 - 3.设备主要参数 3.1.试样类型：1型、2型、3型、4型； 3.2.缺口类型：A型； 3.3.刀具参数： A型刀具45º±30¹ r=0.25㎜； B型刀具45º±30¹ r=1㎜； C1型刀具：厚度 2±0.2㎜； C2型刀具: 厚度 0.8±0.1㎜。 3.4.试样最大厚度：25㎜； 3.5.电机转速：n=1440r/min； 3.6.主机外形尺寸（长×宽×高）：满足使用要求； 3.7.主机电源：交流单相220V±10% 50Hz 0.5kW。 | 1 |
| - 58 | 悬臂梁冲击试验机 | - 一、符合 GB/T 1843-2008塑料 悬臂梁冲击强度的测定。 - 二、参数： - 1.设备名称：摆锤式冲击试验机。 - 2.设备主要配置 - 2.1主机一台; - 2.2液晶控制器一台（主机内）; - 2.3悬臂梁摆锤一个（GB5.5）; - 2.4悬臂梁支座一套; - 2.5防护罩一个; - 2.6针式打印机一台; - 3.设备主要参数 - 3.1.最大冲击能量：悬臂梁22J； - 3.2.摆锤预扬角：150º； - 3.3.角度分辨率：0.045º； - 3.4.悬臂梁技术参数： - （1）冲击速度：3.5m/s； - （2）摆轴中心至试样中心的距离：335㎜； - （3）刀刃夹角：75°； - （4）刀刃圆角半径：0.8㎜； - （5）刀刃前角：5°； - （6）刀刃后角：10°； - （7）刀刃中心距钳口上表面：22±0.2㎜； - （8）试样类型及尺寸（长×宽×厚）： - 80㎜×10㎜×4㎜； - 63.5㎜×12.7㎜×12.7㎜； - 63.5㎜×12.7㎜×6.4㎜； - 63.5㎜×12.7㎜×3.2㎜； - 3.5.主机外形尺寸（长×宽×高）：约480㎜×320㎜×825㎜； - 3.6.主机重量：约90㎏； - 3.7.主机电源：交流单相220V±10% 50Hz 0.5kW。 - 4.设备可扩展配置 - 4.1悬臂梁摆锤：2.75J、5.5J、11J； - 4.2美标悬臂梁摆锤：5.5J、11J； - 4.3测微计和量规：精度0.02mm。安装一个测量头，其宽度为2mm～3mm，其外形应符合缺口的形状。 | 1 |
| - 59 | 熔体流动速率仪（电动） | 一、符合：GB/T 3682.1-2018（A法）塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分：标准方法。 - 二参数： - 1.设备名称：熔体流动速率试验机。 - 2.设备主要配置 - 2.1.主机一台； - 2.2.标准口模一个； - 2.3.测控温系统一套； - 2.4.不锈钢砝码一套； - 2.5.自动加载机构一套； - 2.6.附件一套。 - 3.设备主要参数 3.1.温度控制 （1）范围：常温～450℃； （2）波动：±0.5； （3）4h漂移：≤0.5℃； （4）分布：≤0.5℃； （5）分辨率：0.1℃； （6）误差修正：随机。 3.2.加料后料筒温度恢复时间：≤4min； 3.3.计时钟 （1）范围：0～6000s； （2）分辨率：0.1s。 3.4.切割装置 （1）自动定时切割； （2）点动切割； （3）手动切割； 3.5.口模内径：Φ2.095±0.005mm； 3.6.料筒内径：Φ9.550±0.020mm； 3.7.负荷： （1）精度：≤±0.5%； （2）标准配置负荷：875g、960g、1200g、1640g； （3）组合负荷：325g，1200g，2160g，3800g，5000g； 3.8.国家标准样品（PE）试验 （1）重复精确 ：≤0.2%； （2）准确度：≤5%。 3.9.测定范围：0.1～400g/10min； 3.10.电源： 220V，AC，50HZ，3A； 3.11.外形尺寸：满足使用要求。 | 1 |
| - 60 | 微机控制高低温电子万能实验机 | 一、标准要求 符合 GB/T 2018-2011塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则；(特定标准需满足) GB/T 1040.1-2025 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则； GB/T 1040.2-2022 塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件； GB/T 1040.3-2006 塑料拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件； GB/T 9341-2008 塑料 弯曲性能的测定； GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定； GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）。 二、技术参数 1、采用双立柱台式机架，低振动、静音型交流伺服电机驱动系统，符合GB/T 16825.1-2022 金属材料 静力单轴试验机的检验与校准 第1部分：拉力和（或）压力试验机 测力系统的检验与校准规定要求； 2、最大试验力：20kN； 3、试验机级别：0.5级； 4、示值相对误差：≤±0.5%； 5、变形测量范围：（0.2～100）%； 6、调速范围：（0.001～500）mm/min； 7、速度精度：优于±1%； 8、变形速率调节范围：（0.005～5）%FS/S； 9、位移速率调节范围：（0.001～500）mm/min； 10、位移速率控制精度：≤设定值的±0.2%； 11、恒力、恒变形、恒位移控制范围：（0.5～100）%FS； 12、横梁移动行程：1000mm。 三、技术支持和服务 1、配备电脑一套（配置不低于CPU I5-13400，主板H610集成wifi，内存16G，固态硬盘512G，独立显卡，显示器27英寸），黑白色激光打印机一台。 2、卖方免费提供设备安装、调试和培训服务；操作软件终身免费更新；产品在验收合格后，24个月内免费保修，并提供终身维修、维护服务。 3、维修服务及响应的能力：全天候24小时电话咨询服务，如需客户现场解决问题、48小时内到达。 | 1 |
| - 61 | 塑料薄膜厚度测量仪 | - 标准要求 - 符合GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片 厚度测定 机械测量法； - GB/T 451.3-2002 纸和纸板厚度的测定； - GB/T 6547-1998 瓦楞纸板厚度的测定法； - GB/T 24218.2-2009 纺织品 非织造布试验方法 第2部分：厚度的测定。 二、技术参数 - 1、测量范围：（0～2）mm； - 2、分辨率：0.1μm； - 3、测量压力：薄膜（17.5±1）kPa、纸张（100±1）kPa； - 4、接触面积：薄膜50mm²、纸张200mm²； 5、进样速度：（1.5～80）mm/s（可调）； - 6、微电脑控制、液晶显示，接触式测量，测头自动升降，手动、自动双重测量模式； - 7、附件配置：标准量块（包含塑料、纸制品等）。 三、技术支持和服务 1、卖方免费提供设备安装、调试和培训服务；操作软件终身免费更新；产品在验收合格后，12个月内免费保修，并提供终身维修、维护服务。 - 2、维修服务及响应的能力：全天候24小时电话咨询服务，如需客户现场解决问题、48小时内到达。 | 1 |
| - 62 | 塑料薄膜热收缩率测定仪 | - 标准要求 - 符合GB/T 34848-2017 热收缩薄膜收缩性能试验方法。 - 技术参数 - 1、传感器规格：5N； - 2、收缩力精度：≤示值±0.5%（传感器规格的10%～100%）、≤示值±0.05%FS（传感器规格的0%～10%）； - 3、显示分辨率：0.001N； - 4、位移测量范围：（0.1～95）mm； - 5、位移传感器精度：≤±0.1mm； - 6、收缩率测量范围：（0.1～95）%； - 7、工作温度范围：室温～210℃； - 8、温度波动：≤±0.2℃； - 9、温度准确度：≤±0.5℃； - 10、工位数量：1组（2个）； 11、附件配置：取样板、高温焊布、T型板（10个）。 三、技术支持和服务 1、配备电脑一套（配置不低于CPU I5-12400，主板H610集成wifi，内存16G，固态硬盘512G，独立显卡，显示器27英寸），黑白色激光打印机一台。 2、卖方免费提供设备安装、调试和培训服务；操作软件终身免费更新；产品在验收合格后，24个月内免费保修，并提供终身维修、维护服务。 - 3、维修服务及响应的能力：全天候24小时电话咨询服务，如需客户现场解决问题、48小时内到达。 | 1 |
| - 63 | 缕纱测长机（线密度测试仪） | - 标准要求 - 符合GB/T 14343-2008化学纤维 长丝线密度试验方法。 - 技术参数 - 1、同时试验纱管数量：6管； 2、纱管间距：65mm； 3、纱框周长：（1000±1）mm； 4、纱框转速：（10～300）mm/min； 5、缕纱圈数选择范围：1～9999； 6、缕纱圈数误差：≤±1%； 7、摇纱横动往复宽度：（35±1.5）mm； 8、单根摇纱张力范围：（0～100）cN。 三、技术支持和服务 1、卖方免费提供设备安装、调试和培训服务；产品在验收合格后，12个月内免费保修，并提供终身维修、维护服务。 2、维修服务及响应的能力：全天候24小时电话咨询服务，如需客户现场解决问题、48小时内到达。 | 1 |
| - 64 | 全自动单纱强力机（拉伸性能测试仪） | - 标准要求 - 符合GB/T 14344-2022（5.1）化学纤维 长丝拉伸性能试验方法。 - 技术参数 - 1、型式：等速伸长型拉伸试验仪（CRE）； 2、强力测试范围：（0～1000）N； 3、传感器负荷示值精度：≤±0.5%； 4、夹持距离范围：（10～500）mm（可调）； 5、夹持距离精度：≤±0.01mm； 6、拉伸测试范围：900mm； 7、拉伸速度：（20～5000）mm/min（可调）； 8、拉伸速度精度：≤2%； 9、预加张力范围：（0～150）cN（自动）； 10、夹持取丝方式：气动夹头； 11、压力：（0.4～0.8）MPa。 三、技术支持和服务 1、配备电脑一套（配置不低于CPU I5-12400，主板H610集成wifi，内存16G，固态硬盘512G，独立显卡，显示器27英寸），黑白色激光打印机一台。 2、卖方免费提供设备安装、调试和培训服务；操作软件终身免费更新；产品在验收合格后，24个月内免费保修，并提供终身维修、维护服务。 3、维修服务及响应的能力：全天候24小时电话咨询服务，如需客户现场解决问题、48小时内到达。 | 1 |
| - 65 | 全自动长丝卷曲收缩率仪 （干热收缩率测试仪） | - 标准要求 - 符合FZ/T 54023-2009（6.4）聚酰胺66气囊用工业长丝。 - 技术参数 - 1、负荷力：（2.5～5000）cN（可调）； 2、精度：≤0.2cN； 3、试样长度: 1000mm； 4、长度分辨率：≤0.01mm； 5、热处理温度：（180±3）℃； 6、热处理时间：（120±10）s； 7、预加张力：（0.050±0.005）cN/dtex； 8、压缩空气：（0.4～0.8）MPa； 9、附件配置：内置烘箱、内置电子天平、内置工控计算机、试验架、黑白色激光打印机。 三、技术支持和服务 1、卖方免费提供设备安装、调试和培训服务；操作软件终身免费更新；产品在验收合格后，24个月内免费保修，并提供终身维修、维护服务。 2、维修服务及响应的能力：全天候24小时电话咨询服务，如需客户现场解决问题、48小时内到达。 | 1 |
| - 66 | 纤维油脂快速抽出器（含油率测试仪） | - 标准要求 - 符合GB/T 6504-2017（5.1）化学纤维 含油率试验方法。 - 技术参数 - 1、工位数量：3个； 2、加压方式：重锤； 3、定时范围：（1～9999）min； 4、温控范围：（室温～250）℃； 5、温度指示误差：≤±0.5%； 6、适用萃取溶剂：石油醚、乙醚、二氯甲烷等。 三、技术支持和服务 1、卖方免费提供设备安装、调试和培训服务；产品在验收合格后，12个月内免费保修，并提供终身维修、维护服务。 2、维修服务及响应的能力：全天候24小时电话咨询服务，如需客户现场解决问题、48小时内到达。 | 1 |
| - 67 | 数字式纱线捻度仪 | - 标准要求 - 符合GB/T 14345-2008 化学纤维 长丝捻度试验方法。 - 技术参数 - 1、适用范围：各种纱线； 2、试验方法：直接计数法；一次退捻加捻法；二次退捻加捻法；三次退捻加捻法； 3、试验长度：（10～500）mm； 4、测量范围：（1～9999.9）捻； 5、最小分度：≤0.1捻； 6、试验转速：（500～2000）r/min。 三、技术支持和服务 1、卖方免费提供设备安装、调试和培训服务；产品在验收合格后，12个月内免费保修，并提供终身维修、维护服务。 2、维修服务及响应的能力：全天候24小时电话咨询服务，如需客户现场解决问题、48小时内到达。 | 1 |
| - 68 | 八篮恒温烘箱（回潮率测定仪） | - 标准要求 - 符合GB/T 6503-2017(7) 化学纤维 回潮率试验方法。 - 二、技术参数 1、温控范围：室温～150℃； 2、温控精度：≤±1.0℃； 3、温度均匀性：≤±2.0℃； 4、烘燥时间：≤4h； 5、接近试样的风速：＞0.5m/s。 三、技术支持和服务 1、卖方免费提供设备安装、调试和培训服务；产品在验收合格后，12个月内免费保修，并提供终身维修、维护服务。 2、维修服务及响应的能力：全天候24小时电话咨询服务，如需客户现场解决问题、48小时内到达。 | 1 |
| - 69 | 空气循环烘箱 | - 一、标准要求 - 符合GB/T 12027-2004（4） 塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法。 - 二、技术参数 1、烘箱内循环空气每小时换气次数：≥6次； 2、控温范围：室温～300℃； 3、温度分辨率：≤±0.1℃； 4、温度波动度：≤±0.5℃； 5、温度均匀度：≤±1.0℃。 三、技术支持和服务 1、卖方免费提供设备安装、调试和培训服务；产品在验收合格后，12个月内免费保修，并提供终身维修、维护服务。 2、维修服务及响应的能力：全天候24小时电话咨询服务，如需客户现场解决问题、48小时内到达。 | 1 |
| - 70 | 恒温恒湿控制仪A | 一、系统关键性能指标 高精度恒温恒湿实验配套设备需满足以下温湿度控制要求： 温度：20℃±1℃ 湿度：65%±3% 噪声标准：实验室内噪音≤60dBA 面积：高精度恒温恒湿实验室区域面积50平，缓冲间及机组间10平，合计60平。 二、高精密配套设备技术参数 1、精密空调技术参数 1.1、恒温恒湿精密空调机组参数应满足：风量≥7000CMH，制冷量≥26.2kW,加湿量≥15kG/h,电加热量≥24kW；采用环保R410A制冷剂 1.2、结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 1.3、应具备制冷、加热、加湿、除湿及温、湿度传感器和控制器。各模块可自主运行同时也可协同运行。机组应具有结构紧凑，占地面积小的特性。 1.4、本项目需配有新风系统。 1.5、空调机组采用双重外壳箱体结构，防火等级为A0级； 1.6、精密专用空调显示系统为7寸大屏幕LCD全中文显示器，能图像化显示机组内各组件的运行状态。可以和电脑进行连接，同步保存数据并可打印数据。 1.7、投标设备标配RS485接口，选配以太网接口 1.8、蒸发器盘管:智能型电子膨胀阀，采用柔性蒸发器设计，采用内螺纹紫铜管/铝翅片。翅片亲水膜技术处理，迎风面积11m，片数间距14(fin/inch)，迎面风速1.3(m/s)及以上 1.9、为验证均匀性，设备应能够兼容10个温湿度探头同时检测，并且可以配置回风热点、回风平均2种方案。 1.10、机组框架应采用1.2mm以上钢板折弯，外表环氧树脂喷涂，内衬吸音隔热材料。机组外壳采用1.2mm钢板，外表环氧树脂喷涂，内衬吸音隔热材料，密封良好，可防止气流泄露及降低噪音。机组应带有铰链前门，不需要专用工具，容易打开，方便维护。 1.11、空调设备的监控功能：可以进行远程开关机、远程参数设定、远程故障诊断、远程程序更新等功能。 1.12、记录系统具有超限报警功能，安装漏水检测系统，能及时发现漏水并及时报警，防止产生灾害。在温湿度超过设定值时，可以提示或警示实验人员。 2、其他技术参数 2.1、空调风管：可采用复合风管； 2.2、墙面：采用50系列夹芯保温彩钢板； 2.3、顶面：采用双层吊顶，上层吊顶采用50mm夹芯保温彩钢板，下层吊顶采用600mm*600mm*0.8mm方形微孔铝板面层，孔径≥2.3mm，吊顶内空间作为架设各类管线、风管的空间； 2.4、地面：机组间采用架空地板，HPL贴面全钢架空活动地板 600×600×35mm，实验室及缓冲地面采用2mm厚PVC耐磨卷材地板；PVC塑胶地板防火性能符合GB8624，B1级标准，耐磨等级为T级； 2.5、门窗：实验室区域采用成品保温钢板门，门框材厚度1.2mm，门板材质0.8mm冷轧钢板，门外径厚度均为50mm与夹芯保温彩钢板齐平，与原实墙安装的钢板门做好安装支架及包边处理；外窗用砖砌封堵； | 1 |
|  | 恒温恒湿控制仪B | 一、系统关键性能指标 高精度恒温恒湿实验配套设备需满足以下温湿度控制要求： 温度：20℃±1℃ 湿度：65%±3% 噪声标准：实验室内噪音≤60dBA 面积：高精度恒温恒湿实验室区域面积50平，缓冲间及机组间10平，合计60平。 二、高精密配套设备技术参数 1、精密空调技术参数 1.1、恒温恒湿精密空调机组参数应满足：风量≥7000CMH，制冷量≥26.2kW,加湿量≥15kG/h,电加热量≥24kW；采用环保R410A制冷剂 1.2、结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 1.3、应具备制冷、加热、加湿、除湿及温、湿度传感器和控制器。各模块可自主运行同时也可协同运行。机组应具有结构紧凑，占地面积小的特性。 1.4、本项目需配有新风系统。 1.5、空调机组采用双重外壳箱体结构，防火等级为A0级； 1.6、精密专用空调显示系统为7寸大屏幕LCD全中文显示器，能图像化显示机组内各组件的运行状态。可以和电脑进行连接，同步保存数据并可打印数据。 1.7、投标设备标配RS485接口，选配以太网接口 1.8、蒸发器盘管:智能型电子膨胀阀，采用柔性蒸发器设计，采用内螺纹紫铜管/铝翅片。翅片亲水膜技术处理，迎风面积11m，片数间距14(fin/inch)，迎面风速1.3(m/s)及以上 1.9、为验证均匀性，设备应能够兼容10个温湿度探头同时检测，并且可以配置回风热点、回风平均2种方案。 1.10、机组框架应采用1.2mm以上钢板折弯，外表环氧树脂喷涂，内衬吸音隔热材料。机组外壳采用1.2mm钢板，外表环氧树脂喷涂，内衬吸音隔热材料，密封良好，可防止气流泄露及降低噪音。机组应带有铰链前门，不需要专用工具，容易打开，方便维护。 1.11、空调设备的监控功能：可以进行远程开关机、远程参数设定、远程故障诊断、远程程序更新等功能。 1.12、记录系统具有超限报警功能，安装漏水检测系统，能及时发现漏水并及时报警，防止产生灾害。在温湿度超过设定值时，可以提示或警示实验人员。 2、其他技术参数 2.1、空调风管：可采用复合风管； 2.2、墙面：采用50系列夹芯保温彩钢板； 2.3、顶面：采用双层吊顶，上层吊顶采用50mm夹芯保温彩钢板，下层吊顶采用600mm*600mm*0.8mm方形微孔铝板面层，孔径≥2.3mm，吊顶内空间作为架设各类管线、风管的空间； 2.4、地面：机组间采用架空地板，HPL贴面全钢架空活动地板 600×600×35mm，实验室及缓冲地面采用2mm厚PVC耐磨卷材地板；PVC塑胶地板防火性能符合GB8624，B1级标准，耐磨等级为T级； 2.5、门窗：实验室区域采用成品保温钢板门，门框材厚度1.2mm，门板材质0.8mm冷轧钢板，门外径厚度均为50mm与夹芯保温彩钢板齐平，与原实墙安装的钢板门做好安装支架及包边处理；外窗用砖砌封堵； | 1 |
| 合计 |  |  | 71 |